## CUADRO ECONOMICO
PROPUESTA ECONÓMICA
ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE APOYO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO, A FIN DE DOTAR EL HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ
CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 DE 2020
| DATOS DEL HOSPITAL |  |  |  | DATOS DEL PROPONENTE
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | DETALLE | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL CANTIDADES REQUERIDAS IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL DEL ITEM | MARCA Y/O REFERENCIA | DETALLES (SI LOS REQUIERE)
| 1 | NEVERA MIXTA PARA LACTARIO | REFRIGERADOR DE 2 A 8 °C Y CONGELADOR DE -40°C / -20°C HORIZONTAL 1. CAPACIDAD DE REFRIGERADOR 185 CONGELADOR 97 2. MÍNIMO 3 BANDEJAS EXTRAÍBLES CORREDIZOS EN ACERO INOXIDABLE 2 CANASTAS CONGELADOR. 3. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO REFRIGERADOR DE MÍNIMO 2°C A MÁXIMO 8°C. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO REFRIGERADOR DE MÍNIMO -40°C A MÁXIMO 20°C. 4. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA UNA BUENA UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA EN LA CABINA DE FÁCIL RECUPERACIÓN POR APERTURA DE PUERTA. CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CONTACTO DIRECTO PARA LA UNIDAD DE CONGELACIÓN. 5. SIN CICLO DE DESCONGELACIÓN. 6. SISTEMA NO FROST PARA EVITAR ACUMULAMIENTO DE HIELO EN LA CABINA. 7. CON CONTROLADOR DIGITAL PARA PROGRAMAR RANGO DE TRABAJO Y SET POINT DEL EQUIPO 8. CON TERMÓMETRO DIGITAL ADICIONAL CERTIFICADO PARA VERIFICAR TEMPERATURA EN LA CABINA 9. ALARMA AUDIBLE POR APERTURA DE PUERTA PROGRAMABLE EN TIEMPO. 10. ALARMAS AUDIBLE Y VISIBLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PUERTA ENTRE-ABIERTA O CUANDO SALGA DEL RANGO DE TRABAJO, FALLO DE ALIMENTACIÓN 11. PUERTA EN VIDRIO TÉRMICO TEMPLADO TRANSPARENTE, CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE. PUERTA DE UN CUERPO PARA UNIDAD DE CONGELADOR. 12. SISTEMA FÁCIL DE CIERRE DE PUERTAS YA SEA MAGNÉTICO. 13. SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA CON CERRADURA INDEPENDIENTE A LA MANIJA. 14. CON LUZ LED CON INTERRUPTOR. 15. REFRIGERANTE ECOLÓGICO (CERTIFICADO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO) 16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110VAC 50/60 HZ. COMO MÍNIMO 17. CON PROTECTOR DE FASES POR FALLAS ELÉCTRICAS O PICOS DE VOLTAJE. 18. CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CE. 19. CON CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN (INSTALACIÓN, DESEMPEÑO OPERACIÓN) QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 3690 DE 2016. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | NEVERAS PARA FARMACIA | NEVERA DE 2 A 8 °C DE 6 PIES 1. CAPACIDAD DE 6 PIES O 200 LITROS COMO MÍNIMO 2. MÍNIMO 3 BANDEJAS EXTRAÍBLES CORREDIZOS EN ACERO INOXIDABLE 3. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE MÍNIMO 2°C A MÁXIMO 8°C. 4. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA UNA BUENA UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA EN LA CABINA DE FÁCIL RECUPERACIÓN POR APERTURA DE PUERTA. 5. SIN CICLO DE DESCONGELACIÓN 6. SISTEMA NO FROST PARA EVITAR ACUMULAMIENTO DE HIELO EN LA CABINA. 7. CON CONTROLADOR DIGITAL PARA PROGRAMAR RANGO DE TRABAJO Y SET POINT DEL EQUIPO 8. CON TERMÓMETRO DIGITAL ADICIONAL CERTIFICADO PARA VERIFICAR TEMPERATURA EN LA CABINA 9. ALARMA AUDIBLE POR APERTURA DE PUERTA PROGRAMABLE EN TIEMPO. 10. ALARMAS AUDIBLE Y VISIBLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PUERTA ENTRE-ABIERTA O CUANDO SALGA DEL RANGO DE TRABAJO, FALLO DE ALIMENTACIÓN 11. PUERTA EN VIDRIO TÉRMICO TEMPLADO TRANSPARENTE, CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE 12. SISTEMA FÁCIL DE CIERRE DE PUERTAS MAGNÉTICO. 13. SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA CON CERRADURA INDEPENDIENTE A LA MANIJA. 14. CON LUZ LED CON INTERRUPTOR. 15. REFRIGERANTE ECOLÓGICO (CERTIFICADO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO) 16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110VAC 50/60 HZ. COMO MÍNIMO 17. CON PROTECTOR DE FASES POR FALLAS ELÉCTRICAS O PICOS DE VOLTAJE. 18. CON CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN (INSTALACIÓN, DESEMPEÑO OPERACIÓN) QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 3690 DE 2016. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NEVERA DE 2 A 8 °C 12 PIES 1. CAPACIDAD DE 12 PIES O 300 LITROS COMO MÍNIMO 2. MÍNIMO 6 BANDEJAS EXTRAÍBLES CORREDIZOS EN ACERO INOXIDABLE 3. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE MÍNIMO 2°C A MÁXIMO 8°C. 4. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA UNA BUENA UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA EN LA CABINA DE FÁCIL RECUPERACIÓN POR APERTURA DE PUERTA. 4.1 SIN CICLO DE DESCONGELACIÓN. 5. SISTEMA NO FROST PARA EVITAR ACUMULAMIENTO DE HIELO EN LA CABINA. 6. CON CONTROLADOR DIGITAL PARA PROGRAMAR RANGO DE TRABAJO Y SET POINT DEL EQUIPO 7. CON TERMÓMETRO DIGITAL ADICIONAL CERTIFICADO PARA VERIFICAR TEMPERATURA EN LA CABINA 8. ALARMA AUDIBLE POR APERTURA DE PUERTA PROGRAMABLE EN TIEMPO. 9. ALARMAS AUDIBLE Y VISIBLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PUERTA ENTRE-ABIERTA O CUANDO SALGA DEL RANGO DE TRABAJO, FALLO DE ALIMENTACIÓN. 10. PUERTA EN VIDRIO TÉRMICO TEMPLADO TRANSPARENTE, CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE 11. SISTEMA FÁCIL DE CIERRE DE PUERTAS YA SEA MAGNÉTICO. 12. SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA CON CERRADURA INDEPENDIENTE A LA MANIJA. 13. CON LUZ LED CON INTERRUPTOR. 14. REFRIGERANTE ECOLÓGICO (CERTIFICADO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO) 15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110VAC 50/60 HZ. COMO MÍNIMO 16. CON PROTECTOR DE FASES POR FALLAS ELÉCTRICAS O PICOS DE VOLTAJE. 17. CON CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN (INSTALACIÓN, DESEMPEÑO OPERACIÓN) QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 3690 DE 2016. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | NEVERA DE 2 A 8 °C 20 PIES 1. CAPACIDAD DE 20 PIES O 500 LITROS COMO MÍNIMO. 2. MÍNIMO 7 BANDEJAS EXTRAÍBLES CORREDIZOS EN ACERO INOXIDABLE 3. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE MÍNIMO 2°C A MÁXIMO 8°C. 4. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA UNA BUENA UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA EN LA CABINA Y DE FÁCIL RECUPERACIÓN POR APERTURA DE PUERTA. 4.1 SIN CICLO DE DESCONGELACIÓN 5. SISTEMA NO FROST PARA EVITAR ACUMULAMIENTO DE HIELO EN LA CABINA. 6. CON CONTROLADOR DIGITAL PARA PROGRAMAR RANGO DE TRABAJO Y SET POINT DEL EQUIPO 7. CON TERMÓMETRO DIGITAL ADICIONAL CERTIFICADO PARA VERIFICAR TEMPERATURA EN LA CABINA 8. ALARMA AUDIBLE POR APERTURA DE PUERTA PROGRAMABLE EN TIEMPO. 9. ALARMAS AUDIBLE Y VISIBLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PUERTA ENTRE-ABIERTA O CUANDO SALGA DEL RANGO DE TRABAJO, FALLO DE ALIMENTACIÓN. 10. PUERTA EN VIDRIO TÉRMICO TEMPLADO TRANSPARENTE, CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE 11. SISTEMA FÁCIL DE CIERRE DE PUERTAS YA SEA MAGNÉTICO. 12. SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA CON CERRADURA INDEPENDIENTE A LA MANIJA. 13. CON LUZ LED CON INTERRUPTOR.14. REFRIGERANTE ECOLÓGICO (CERTIFICADO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO) 15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110VAC 50/60 HZ. COMO MÍNIMO 16. CON PROTECTOR DE FASES POR FALLAS ELÉCTRICAS O PICOS DE VOLTAJE. 17. CON CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN (INSTALACIÓN, DESEMPEÑO OPERACIÓN) QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 3690 DE 2016. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | REFRIGERADOR DE 2 A 8 °C Y CONGELADOR DE -40°C / -20°C HORIZONTAL 1. CAPACIDAD DE REFRIGERADOR 185 CONGELADOR 97 2. MÍNIMO 3 BANDEJAS EXTRAÍBLES CORREDIZOS EN ACERO INOXIDABLE 2 CANASTAS CONGELADOR. 3. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO REFRIGERADOR DE MÍNIMO 2°C A MÁXIMO 8°C. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO REFRIGERADOR DE MÍNIMO -40°C A MÁXIMO 20°C. 4. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA UNA BUENA UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA EN LA CABINA DE FÁCIL RECUPERACIÓN POR APERTURA DE PUERTA. CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CONTACTO DIRECTO PARA LA UNIDAD DE CONGELACIÓN. 5. SIN CICLO DE DESCONGELACIÓN. 6. SISTEMA NO FROST PARA EVITAR ACUMULAMIENTO DE HIELO EN LA CABINA. 7. CON CONTROLADOR DIGITAL PARA PROGRAMAR RANGO DE TRABAJO Y SET POINT DEL EQUIPO 8. CON TERMÓMETRO DIGITAL ADICIONAL CERTIFICADO PARA VERIFICAR TEMPERATURA EN LA CABINA 9. ALARMA AUDIBLE POR APERTURA DE PUERTA PROGRAMABLE EN TIEMPO. 10. ALARMAS AUDIBLE Y VISIBLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PUERTA ENTRE-ABIERTA O CUANDO SALGA DEL RANGO DE TRABAJO, FALLO DE ALIMENTACIÓN 11. PUERTA EN VIDRIO TÉRMICO TEMPLADO TRANSPARENTE, CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE. PUERTA DE UN CUERPO PARA UNIDAD DE CONGELADOR. 12. SISTEMA FÁCIL DE CIERRE DE PUERTAS YA SEA MAGNÉTICO. 13. SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA CON CERRADURA INDEPENDIENTE A LA MANIJA. 14. CON LUZ LED CON INTERRUPTOR.15. REFRIGERANTE ECOLÓGICO (CERTIFICADO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO) 16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110VAC 50/60 HZ. COMO MÍNIMO 17. CON PROTECTOR DE FASES POR FALLAS ELÉCTRICAS O PICOS DE VOLTAJE. 18. CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CE. 19. CON CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN (INSTALACIÓN, DESEMPEÑO OPERACIÓN) QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 3690 DE 2016. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | NEVERA DE VACUNAS | NEVERA DE 2 A 8 °C HORIZONTAL VACUNACIÓN 1. CAPACIDAD DE 20 PIES O 260 LITROS COMO MÍNIMO. 2. MÍNIMO 5 CESTAS EXTRAÍBLES EN ACERO INOXIDABLE 3. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE MÍNIMO 2°C A MÁXIMO 8°C. 4. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA UNA BUENA UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA EN LA CABINA Y DE FÁCIL RECUPERACIÓN POR APERTURA DE PUERTA. 5. SIN CICLO DE DESCONGELACIÓN 6. SISTEMA NO FROST PARA EVITAR ACUMULAMIENTO DE HIELO EN LA CABINA. 7. CON CONTROLADOR DIGITAL PARA PROGRAMAR RANGO DE TRABAJO Y SET POINT DEL EQUIPO 8. CON TERMÓMETRO DIGITAL ADICIONAL CERTIFICADO PARA VERIFICAR TEMPERATURA EN LA CABINA 9. ALARMA AUDIBLE POR APERTURA DE PUERTA PROGRAMABLE EN TIEMPO. 10. ALARMAS AUDIBLE Y VISIBLE POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PUERTA ENTRE-ABIERTA O CUANDO SALGA DEL RANGO DE TRABAJO, FALLO DE ALIMENTACIÓN. 11. PUERTA HORIZONTAL 12. SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA CON CERRADURA INDEPENDIENTE A LA MANIJA. 13. CON LUZ LED CON INTERRUPTOR. 14. REFRIGERANTE ECOLÓGICO (CERTIFICADO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO) 15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110VAC 50/60 HZ. COMO MÍNIMO 16. CON PROTECTOR DE FASES POR FALLAS ELÉCTRICAS O PICOS DE VOLTAJE. 17. QUE CUMPLA LAS NORMAS DE MANEJO DE VACUNAS DE LA WHO. 18. CON CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN (INSTALACIÓN, DESEMPEÑO OPERACIÓN) QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 3690 DE 2016. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PARA NEUMOLOGIA | 1. CARRO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE ESTRUCTURA ABIERTA 1.1. 4 RUEDAS ANTIESTÁTICAS, CON FRENO EN LAS 2 RUEDAS DELANTERAS. 1.2. PINTURA ELECTROESTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA. 1.3. MANIJA PARA DESPLAZAMIENTO DEL CARRO. 1.4. MULTITOMA DE MÍNIMO 6 CONECTORES CON POLO A TIERRA. 1.5. MÍNIMO 4 BANDEJAS PARA UBICAR LOS EQUIPOS O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTA 1.6. 2 (DOS) CANALETAS PARA ENRUTAMIENTO DE LOS CABLES DE VIDEO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 1.7. SOPORTE TIPO BRAZO MÓVIL PARA MONITOR DE VIDEO 1.8. SOPORTE PARA COLGAR EL FIBROBRONCOSCOPIO EN EL CARRO 2. MONITOR HD DE MÍNIMO 24", GRADO MÉDICO CON RETROILUMINACIÓN LED. 2.1. ENTRADAS DE VIDEO DVI, SDI, VGA, Y/O 3G-SDI; SALIDAS DE VIDEO DVI, SDI, VGA, COMO MÍNIMO. 2.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÍNIMO 1920 X 1080 PÍXELES. 2.3. SISTEMA DE COLOR PAL/NTSC. 2.4. FORMATO DE IMAGEN 16:9, 3. PROCESADOR DE VIDEO MÍNIMO HD RESOLUCIÓN MÍNIMO 1920 X 1080 PÍXELES, SISTEMA DE COLOR PAL/NTSC, SALIDA DE VIDEO MÍNIMO HD CON CONECTOR DVI. 3.1. MÓDULO QUE PERMITA LA GRABACIÓN DE VIDEOS Y DE FOTOGRAFÍAS EN PROCEDIMIENTOS QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO EN MEMORIA USB EN FORMATO DE ALTA DEFINICIÓN. 3.2. ENTREGAR DISPOSITIVO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64GB COMO MÍNIMO. 4. FUENTE DE LUZ FRÍA TECNOLOGÍA LED DE MÍNIMO 175 W O XENÓN 300W, CON CABLE DE FIBRA ÓPTICA SEGÚN TECNOLOGÍA. 4.1. CONTROL DE LUZ 5. MALETÍN DE TRANSPORTE PARA CADA EQUIPO. 6. PROBADOR DE FUGAS SEGÚN TECNOLOGÍA PARA CADA EQUIPO. 7. VIDEOFIBROBRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO DE ALTA DEFINICIÓN HD 7.1. ANGULO TOTAL DE VISUALIZACIÓN DE MÍNIMO 120° 7.2. CANAL DE TRABAJO DE MÍNIMO 2.8MM 7.3. FLEXIÓN: ARRIBA MÍNIMO 180°, ABAJO MÍNIMO 130° 7.4. LONGITUD DE TRABAJO MÍNIMO 60 CM 7.5. DIÁMETRO DE EXTREMO DISTAL MÍNIMO 5.8MM 7.6. CANAL DE BIOPSIA 8. VIDEOFIBROBRONCOSCOPIO DE DIAGNÓSTICO DE ALTA DEFINICIÓN HD 8.1. ANGULO TOTAL DE VISUALIZACIÓN DE MÍNIMO 120° 8.2. CANAL DE TRABAJO DE MÍNIMO 2.0MM 8.3. FLEXIÓN: ARRIBA MÍNIMO 180° ABAJO MÍNIMO 130° 8.4. LONGITUD DE TRABAJO MÍNIMO 60 CM 8.5. DIÁMETRO DE EXTREMO DISTAL MÍNIMO 4.8MM 8.6. CANAL DE BIOPSIA 9. ACCESORIOS 9.1. 5 (CINCO) PINZA CUCHARA PARA FIBROBRONCOSCOPIO 9.2. 1 (UNA) PINZA CUERPO EXTRAÑO CON CANASTA 9.3. 5 (CINCO) PINZA PARA BIOPSIA BRONQUIAL COCODRILO SIN ESTILETE 9.4. 5 (CINCO) PINZA PARA BIOPSIA BRONQUIAL COCODRILO CON ESTILETE 9.5. 20 (VEINTE) PINZA CEPILLO PARA FIBROBRONCOSCOPIO DESECHABLE 9.6. 20 (VEINTE) VÁLVULAS PARA FIBROBRONCOSCOPIO SEGÚN TECNOLOGÍA OFERTADA 9.7. 1 (UNA) BOQUILLA ESTERILIZABLE POR CADA EQUIPO O 1 (UNA) CAJA DE 50 BOQUILLAS DESECHABLES | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | BASCULAS PARA DESECHOS 500KG | 1. BASCULA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA FABRICADA EN LÁMINA HIERRO 2. BATERIA INTERNA RECARGABLE DE 12V Y AUTONOMIA DE 8HORAS 3. DISPLAY TIPO LED 4. CAPACIDAD DE MÁXIMO 500 KG. 5. SUPERFICIE DE PLATAFORMA 6. PRECISIÓN: 100 G. 7. UNIDADES DE PESO: KG 8. OPERACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE Y ADAPTADOR DE 8.5 V 9. PATAS NIVELADORAS METÁLICAS. 10. CERTIFICADO DE CALIBRACION | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | EQUIPO DE INTUBACION DIFICIL | 1. FIBROSCOPIO DE INTUBACION DIFICIL 2. COMPROBADOR DE FUGAS 3. GUIA DE LUZ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | BALANZA DIGITAL DE PLATO | BALANZA DIGITAL 1. CAPACIDAD DE PESADA MINIMO 600 GR. 2. LEGIBILIDAD DE 0.001 3. NIVEL DE BURBUJA AL FRENTE. 4. TECLA DE TARA 5. PROGRAMAS DE APLICACIÓN INTEGRADOS (TOTAL-NETO, PESADA EN PORCENTAJE, CONTEO, PESADA DE ANIMALES VIVOS, CONMUTACIÓN DE UNIDADES). 6. PATAS DE APOYO REGULABLES. 7. CERTIFICADO DE CALIBRACION POR ONAC | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BALANZA DIGITAL 1. CAPACIDAD DE PESADA MINIMO 2200 GR. 2. LEGIBILIDAD DE 0.1 3. NIVEL DE BURBUJA AL FRENTE. 4. TECLA DE TARA 5. PROGRAMAS DE APLICACIÓN INTEGRADOS (TOTAL-NETO, PESADA EN PORCENTAJE, CONTEO, PESADA DE ANIMALES VIVOS, CONMUTACIÓN DE UNIDADES). 6.PATAS DE APOYO REGULABLES. 7.CERTIFICADO DE CALIBRACION POR ONAC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | CALENTADOR DE LIQUIDOS Y MANTAS | 1. CABINAS SEPARADAS DE LÍQUIDOS Y MANTAS 2. DOS (2) BANDEJAS PARA MANTAS 3. DOS (2) BANDEJAS Y/O 1 CANASTILLA PARA LÍQUIDOS COMO MÍNIMO 4. TEMPERATURA 34ºC A 42ºC PRECISIÓN ±2ºC PARA LÍQUIDOS 5. TEMPERATURA 34ºC A 70ºC PRECISIÓN ±2ºC PARA MANTAS 6. TEMPERATURA PROGRAMABLE CON DISPLAY 7. VOLTAJE 100/115 VAC 60HZ 8. PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 9. MATERIAL ACERO INOXIDABLE 10. CAPACIDAD MINIMA 160 LITROS 11. CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE PARA CADA CABINA 12. ALARMAS DE SOBRECALENTAMIENTO 13. RUEDAS BLOQUEABLES | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | CAMARAS CEFALICA S | CAMARA CEFALICA NEONATOS 1. PARA CONCENTRACION DE OXIGENO EN 90% 2. CONEXION STANDAR PARA MANGUERA CORRUGADA 3. PROVISTA DE ASAS DE AGARRE 4. TAMAÑO NEONATAL 5. DIMENSIONES MAXIMAS DE 18 CMS DE LARGO X 18 CMS DE ANCHO X 15 CMS DE ALTO | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CAMARA CEFALICA PEDIATRICA 1 1. PARA CONCENTRACION DE OXIGENO EN 90% 2. CONEXION STANDAR PARA MANGUERA CORRUGADA 3. PROVISTA DE ASAS DE AGARRE 4. TAMANO PEQUEÑO 5. DIMENSIONES MAXIMA 22 CMS DE LARGO X 21.5 CMS DE ANCHO X 17.5 CM DE ALTO | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CAMARA CEFALICA PEDIATRICA 2 1. PARA CONCENTRACION DE OXIGENO EN 90% 2. CONEXION STANDAR PARA MANGUERA CORRUGADA 3. PROVISTA DE ASAS DE AGARRE 4. TAMANO MEDIANO 5. DIMENSIONES MAXIMA 22 CMS DE LARGO X 21.5 CMS DE ANCHO X 17.5 CM DE ALTO | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CAMARA CEFALICA ADULTO 1. PARA CONCENTRACION DE OXIGENO EN 90% 2. CONEXION STANDAR PARA MANGUERA CORRUGADA 3.PROVISTA DE ASAS DE AGARRE 4. DIMENSIONES MAXIMAS 31.5 CMS DE LARGO X 31 CMS DE ANCHO X 25 CMS DE ALTO | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | RESEPTOSCOPIO BIPOLAR | (2 UND) ÓPTICA 30° Ø 4MM LU 300MM (1 UND) CESTO REPOR (1 UND) VAINA INTERNA RESECTOSCOPIO 24FR (1 UND) VAINA EXTERIOR RESECTOSCOPIO 26FR (1 UND) OBTURADOR RESECTOSCOPIO 24FR (1 UND) ELEMENTO DE TRABAJO PASIVO BIPO 0/12/30° (5 UND) ELECTRODO DE CORTE BIPO 24FR 12/30° (1 UND) EVACUADOR DE GRANADA - UROVAC (1 UND) ADAPTADOR (1 UND) CABLE DE FIBRA OPTICA CPL (1 UND) CONT ESTERI A 200MM L 500MM ALT 60MM (1 UND) MAXIUM C/MÓD DE HEMBRILLAS INTERNATIONAL | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | URETROTOMO | (1 UND) CABLE DE FIBRA OPTICA CPL (1 UND) CONTENEDOR PARA INSTRUMENTAL (1 UND) ÓPTICA 30° Ø 4MM LU 300MM (1 UND) OBTURADOR PARA URETROTOMO 20,5FR (1 UND) VAINA PARA URETROTOMO 20,5FR (1 UND) ELEMENTO DE TRABAJO URETRO PASIVO 0/12° (3 UND) ESCALPELO 20,5FR CERÁMICA, HEMICICLO (1 UND) CANASTILLA PARA CONTENEDOR | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | LITOTRIPTOR | (1 UND) URETERO FLEXIBLE (1 UND) LASER CON ACCESORIOS ENTRE 20 A 30W DE POTENCIA (1 UND) CONTENEDORES | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | TORNIQUETE AUTOMATICO | 1 CONSOLA 1.1 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE MÍNIMO 110VAC 50/60HZ 1.2 PANTALLA LCD O DISPLAY 1.3 PANEL DE PROGRAMACIÓN CON TECLADO SENSIBLE AL TACTO O DE MEMBRANA. 1.4 OPERACIONALIDAD DE DOS BRAZALETES SIMULTÁNEAMENTE Y CON PROGRAMACIÓN DE DIFERENTES PRESIONES. 2. ESPECIFICACIONES: 2.1. NIVEL DE RUIDO MENOR A 60 DB 2.2. RANGO DE PRESIÓN DE 80 O MENOR A 470 MMHG O MAYOR 2.3. TIEMPO DE TRABAJO DE 15 MINUTOS O MENOR A 120 MINUTOS O MAYOR, EN INCREMENTO DE A 1 MINUTO COMO MÍNIMO. 2.4. EQUIPO APTO PARA BRAZALETES SIMPLES Y DOBLES 2.5. VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE PRESIÓN PROGRAMADA, PRESIÓN MEDIDA, TIEMPO PROGRAMADO, TIEMPO MEDIDO, ALARMAS, NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA Y CONEXIÓN A RED DE VOLTAJE AC. 2.6. ALARMAS DE SEGURIDAD AUDIBLE Y VISIBLE PARA FUGAS EN EL SISTEMA, BRAZALETE, TIEMPO EXCEDIDO Y BATERÍA BAJA. 2.7. CONTROL MICRO PROCESADO PARA PRUEBAS AUTO DIAGNÓSTICAS Y CONTROL CONTINUO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA, SENSOR DE PRESIÓN. 2.8. SENSOR DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN DE MIEMBRO OPCIONAL. 2.9. DOS (2) CANALES COMO MÍNIMO, 4 PUERTOS INDEPENDIENTES PARA USAR DOS (2) BRAZALETES DOBLES O CUATRO (4) BRAZALETES SENCILLOS OPCIONAL. 2.10. UNA (1) MANGUERA DE UNA VÍA POR CADA SALIDA DE CANAL, CON LOS ADAPTADORES AL EQUIPO Y AL BRAZALETE 2.11. AUTO CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN OPCIONAL 2.12. BATERÍA INTEGRADA CON AUTONOMÍA DE MÍNIMO 60 MINUTOS 2.13. OPCIÓN DE DESINFLADO. 2.14. BRAZALETES REUSABLES 3. ACCESORIOS QUE SE DEBEN ENTREGAR POR CADA EQUIPO 3.1 (1) BRAZALETE BRAZO PEDIÁTRICO 3.2 (1) BRAZALETE BRAZO ADULTO MEDIANO (TALLA M) 3.3 (1) BRAZALETE BRAZO ADULTO GRANDE (TALLA L) 3.4 (1) BRAZALETE MUSLO ADULTO MEDIANO (TALLA M) 3.5 (1) BRAZALETE MUSLO ADULTO GRANDE (TALLA L) 3.6 (1) BRAZALETE MUSLO ADULTO EXTRA GRANDE (TALLA XL) 3.7 (1) MANGUERA DE UNA VÍA POR CADA SALIDA DE CANAL, CON LOS ADAPTADORES AL EQUIPO Y AL BRAZALETE. 4. CARRO DE TRANSPORTE CON CANASTILLA PARA ALMACENAR LOS BRAZALETES, PINTURA ELECTROESTÁTICA Y RUEDAS ANTIDESLIZANTES CON FRENO. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL COTIZACIÓN |  |  |  | 0
_______________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LEER LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN
NOTA: SE REQUIERE QUE SU PROPUESTA ECONÓMICA INCLUYA COMO MINIMO LOS CAMPOS ESTABLECIDOS EN EL CUADRO ECONÓMICO
NOTA: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE VENIR DEBIDAMENTE PRESENTADA EN HOJA MEMBRETIADA CON LOS DATOS DEL PROPONENTE
NOTA: SI EL PRODUCTO O SERVICIO NO SE ENCUENTRA GRABADO CON IVA, REFLEJARLO EN LA CASILLA DEL IVA (I) CON VALOR CERO ($ 0), TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA FORMULADO
NOTA: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS, POR LO TANTO ELIMINARLAS AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA