ANEXO 3

FORMATO DE CUADERNO DE CLAUSULAS TÉCNICAS

05EQ11-V4

# ADQUISICIÓN DE 1 ELECTROBISTURI PARA APLICACIONES ESPECIALES Y

# 2 ELECTROBISTURI BÁSICOS

## CUADERNO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

“Recurso Tecnológico para el servicio de Unidad Quirúrgica”

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA

BOGOTÁ,  OCTUBRE DE 2014

QUIEN REALIZA EL CCTP

TÉC. SONIA VILLALBA

TÉCNICO EN ELECTROMÉDICINA

QUIEN APRUEBA POR PARTE DEL ÁREA DE EQUIPO  MÉDICO

ING. JAIRO BELTRÁN SÁNCHEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EQUIPO MÉDICO EN MISIÓN

QUIEN APRUEBA POR PARTE DEL ÁREA DE UNIDAD QUIRÚRGICA

JEFE MARIA RUTH CHAPARRO

COORDINADORA UNIDAD QUIRÚRGICA

1. OBJETIVO DE LA OPERACIÓN.

El objetivo de la operación es la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 1 ELECTROBISTURI PARA APLICACIONES ESPECIALES Y 2 ELECTROBISTURI BÁSICOS para el servicio de UNIDAD QUIRÚRGICA del Hospital universitario de la Samaritana.

2. Normas y reglamentación.

El material propuesto deberá estar conforme a la normatividad nacional e internacional vigente que se muestra a continuación y no deberá reportar ningún inconveniente de utilización o de funcionamiento en el ECRI (Emergency Care Research Institute) ni en la FDA (Food and Drug Administration). - Decreto 4725:2005. Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. - Resolución 434:2001. Por el cual de dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen las de importación controlada y se dictan otras disposiciones. - Resolución 1043:2006. Anexo Técnico 1. “Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. - Resolución 1043:2006. Anexo Técnico 1, numeral 3.1. Utilizar los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico científico. - Resolución 1043:2006. Anexo Técnico 1, numeral 3.2. Realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con los controles de calidad, de uso corriente en los equipos que aplique. - Resolución 1445:2006. Sistema único de acreditación. - NF-EN 60601-1; Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance. - NF-EN 60601-1-1, 2001; Medical electrical equipment. General requirements for safety. Collateral standard. Safety requirements for medical electrical systems. - NF-EN 60601-2. - IEC 60601:2001. Equipo Medico Eléctrico. - ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 13485:2003. Dispositivos Médicos, Sistemas de administración de calidad. Requisitos para propósitos regulatorios. - ISO 14000:2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. - Certificación de equipo de aplicación médica (grado médico) Demás normas reglamentarias vigentes sobre la materia a nivel nacional e internacional. - International Estándar Organization. - Normas Técnicas Colombianas (NTC). - Internacional Electrotechnical Commission.

3. ENSAYOS

Para este proceso no es obligatorio pero se ha determinado que el proveedor será el encargado de la coordinación con el personal médico y técnico para traer en DEMO el equipo o los equipos o para la visita o referenciación competitiva al lugar o institución en el país (Colombia) donde, se tenga instalado el equipo propuesto con las mismas características (igual: marca, modelo, accesorios, entre otros). Durante el desarrollo de dichos ensayos, si se realizan dentro de las instalaciones del HUS, el proveedor será enteramente responsable del material propuesto. Para tal efecto el proveedor deberá suscribir las diferentes pólizas contra responsabilidad civil en caso de incidente o accidente de toda naturaleza o remitir una carta firmada por representante legal en donde exime al HUS de cualquier tipo de siniestro que le pueda suceder al equipo.

4. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA EL EQUIPO PROPUESTO

ELECTROBISTURI PARA APLICACIONES ESPECIALES - Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar, bipolar y sellado de vasos (bipolar modificado). - Salida Monopolar: - Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o mayor. - Mezcla o blend con potencia mínima de 200 Watts. - Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 110 Watts - Salida Bipolar: - Coagulación con potencia de salida de 70 Watts o mayor. - Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. - Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado). - Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos. - Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos. - Formación de sellos que soportan 400 mmHg o más sin depender de trombos. - Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica. - Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando daño térmico lateral menor de 3 mm. - Alarma audible de finalización de sellado de vasos. - Resección bipolar con solución salina. - Pantalla LCD o tecnología superior. - Despliegue numérico y de funciones en pantalla de: - Potencia de salida monopolar. - Potencia de salida bipolar. - Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado). - Indicador del modo en uso. - Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno. - Indicador de errores. - Activación de la unidad: - Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. - Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. - Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado). - Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo. - Alarmas audibles y visibles de: - Falla en alguno de los modos. - Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad. - Interrupción del ciclo de sellado de vasos. - Fallas durante la formación del sello de los vasos. - Pedal bipolar. - Pedal monopolar. - Pedal para las aplicaciones especiales. - Carro para soporte y traslado del equipo, con ruedas y freno en al menos dos. - Pinza bipolar recta y de bayoneta. - Equipo y tecnología compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Laparoscópica de Ginecología con receptoscopio bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien. - Equipo y tecnología compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Laparoscópica de Urología con receptoscopio bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien. - Equipo y tecnología compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Avanzada Laparoscópica con instrumental bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien. - Certificar con carta de fábrica o de las Instituciones que tienen esta tecnología, que el equipo y la tecnología es compatible para los procedimientos y el instrumental específico. ELECTROBISTURI BÁSICO - Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesador y salidas de energía monopolar y bipolar. - Salida Monopolar: - Corte puro con potencia de salida máxima de 300 Watts . - Mezcla o blend con potencia máxima de 200 Watts. - Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia de 1W a 110 Watts. - Salida Bipolar: - Coagulación con potencia de salida de 70 Watts o mayor. - Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. - Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica. - Pantalla LCD o tecnología superior. - Despliegue numérico y de funciones en pantalla de: - Potencia de salida monopolar. - Potencia de salida bipolar. - Indicador del modo en uso. - Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno. - Indicador de errores. - Activación de la unidad: - Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. - Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. - Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo. - Alarmas audibles y visibles de: - Falla en alguno de los modos. - Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad. - Pedal bipolar. - Pedal monopolar. - Carro para soporte y traslado del equipo, con ruedas y freno en al menos dos.

5. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

- El proponente favorecido se compromete a anexar a la entrega del o los equipos el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o una carta por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, en cumplimiento de lo definido en el DECRETO 4725 de 21/12/2005 por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. - El proponente favorecido se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados. - El oferente deberá ofertar el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fabrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos, con un tiempo de repuesta presencial máximo de 8 horas. - Solo se aceptaran como oferentes los que certifiquen la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo. - Solo se aceptaran como oferentes los que certifiquen que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que sean directamente el fabricante o distribuidores directos del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país certificada por el fabricante e instalado 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado. - Los equipos deberán ser entregados e instalados en perfecto funcionamiento en el HUS, en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además se deberá garantizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo medico, operación y estandarización para el personal médico y asistencial que operara los equipos que se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias, suministrando los manuales de uso (traducción al español y original) de mantenimiento y reparación, planos técnicos, manual de operación y cuidados básicos a tener con el equipo. 5.6.1 Una vez culmine la instalación, se realizarán pruebas de funcionamiento a satisfacción del personal médico y del personal de ingeniería biomédica quienes deberá verificar que los requerimientos para operación y funcionamiento se cumplan y Certificaran el recibo a satisfacción por el Hospital. - El HUS asumirá los costos de preinstalación pero el proveedor será el enteramente responsable de entregar los diseños de preinstalación (obras civiles, eléctricas, aires acondicionados, ventilación mecánica, modificación de mobiliario etc.) para el equipo o los equipos ofertados y será el encargado de validar dichas preinstalaciones, y esto eximirá al HUS de cualquier contratiempo presentado una vez aceptadas dichas preinstalaciones por el oferente. - Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos, discriminando el IVA, indicando el régimen al que pertenece el proponente, y se debe tener en cuenta en el precio todos los demás impuestos de ley y costos para la legalización del contrato. El oferente deberá discriminar en la propuesta económica el IVA; el valor de la oferta debe contener todos los costos, gravámenes directos e indirectos, transporte, impuestos, y demás costos que demande la ejecución del contrato. El Oferente deberá investigar por su cuenta y riesgo la estructura tributaria de la Nación, el Departamento y el Municipio para determinar su incidencia en el costo de la celebración y ejecución del contrato.

6. MANTENIMIENTO

Partes suplementarias: - El fabricante debe asegurar estas partes suplementarias en una lista para tenerlas disponible. Mantenimiento externo: - Dirección de la sede más próxima al hospital. - Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico. - Cantidad de técnicos y nivel académico. - Tiempo mínimo de intervención garantizada a una falla. - Indicar costo de contrato de mantenimiento preventivo-correctivo por un año y adjuntar un ejemplar. - Lista y costo de piezas a reemplazar en cada intervención preventiva. - Manejar protocolos de mantenimiento. - Plan de Aseguramiento Metrológico. - Descripción y costo de KIT DE MANTENIMIENTO y periodicidad sugerido por fábrica. Mantenimiento interno: - Entregar documentación técnica detallada del equipo en español y originales: - Manual de usuario en español. - Manual Técnico en español. - Ficha Técnica. - Las 3 Guía Rápida de manejo. - Guía de desinfección y limpieza. - Guía para el manejo de los desechos (solo si el equipo ofertado lo requiere). - Capacitación y formación (médica y técnica): - Duración - Número de personas posibles - Lugar - Detallar temas. Control de Calidad: - Periodicidad de Mantenimientos preventivos. - Formato de orden de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. - Contrato “Control de Calidad” incluido en el contrato de mantenimiento. Anexar contrato típico de mantenimiento

7. OTROS ASPECTOS DE LA OFERTA

Para el equipo Propuesto, la oferta de base comprenderá entre otros: - La formación y/o capacitación completa de los utilizadores de la tecnología. - La formación y/o capacitación completa de los Técnicos e Ingenieros del Área de Equipos Médicos del Hospital Universitario de la Samaritana. - Toda la documentación normativa y reglamentaria de la empresa proponente y de los equipos ofertados. - Documento donde el proponente certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta. - Certificación de compromiso que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y se envié una persona a atender la solicitud presencialmente). - Certificación de compromiso que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares o mejores características. - Certificación de compromiso de disponibilidad de stock de repuestos y consumibles para cambio inmediato. - Certificación de compromiso de calibración anual para el equipo ofertado y de plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía. - La documentación técnica y de utilización completa en español y original incluyendo planos detallados. - El oferente deberá indicar en su propuesta la planeación de las actividades de capacitación médica y técnicas indicando el lugar y el programa de formación aprobado por el área de equipos médicos y área utilizadora. - La guía rápida de manejo de acuerdo a el instructivo 03EQ01, ficha de descontaminación, ficha técnica del equipo, certificado de calibración de los mismos y sugerencias para el manejo de los desechos si el equipo lo amerita; toda esta documentación debe ser Entregada laminada y con cadena en acero inoxidable para instalar en el equipo. - Se debe entregar copia física y digital de las hojas de vida y sus respectivos soportes de las personas encargadas del mantenimiento preventivo y correctivo, al área de Equipos Médicos. - Documento donde se informe las fechas de mantenimientos preventivos que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo. - El equipo ofertado se debe entregar con certificado de calibración no mayor a 1 años.

8. GARANTÍA

El equipo propuesto deberá tener como mínimo 2 AÑOS de garantía, tiempo durante el cual se deberán prestar las visitas de mantenimiento preventivo recomendadas por fabrica y las correctivas necesarias. Dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos. Se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución. Para la adquisición de estas tecnologías, por ningún motivo se aceptan equipos de segunda, equipos en prueba, ni repotenciados. Las actualizaciones de software deberán realizarse acorde a los desarrollos tecnológicos del equipo y deberán hacer parte integral del soporte post-venta sin generar costos adicionales para la institución durante la garantía. El tiempo de parada del equipo durante el tiempo de garantía se tomará como tiempo muerto y no se descontará del tiempo de garantía como mínimo de 2 AÑOS.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se le solicita a los diferentes proponentes responder en su totalidad los siguientes ítems y entregar toda la información necesaria sobre el material que se propone al departamento de compras y suministros. Toda respuesta tiene que sustentarse en el respectivo folio del manual o documentación original de fábrica, para poder corroborar las respuestas dadas por el proponente (favor entregar con este CCTP, documentación original de fábrica debidamente foliada). Propuesta que no tenga diligenciado el Cuestionario técnico en su totalidad o que la respuesta sea dada en un rango de folios no se tendrá en cuenta en la evaluación y automáticamente tendrá NO CUMPLE |  |  |
| GENERALIDADES |  |  |
| PROVEEDOR | RESPUESTA | FOLIO |
| Razón Social |  |  |
| Representante Legal |  |  |
| Número de NIT |  |  |
| Teléfono |  |  |
| FAX |  |  |
| E-mail |  |  |
| Número de sedes |  |  |
| Ciudad de sede principal |  |  |
| Dirección de sede principal |  |  |
| Dirección WEB |  |  |
| PRODUCTO | RESPUESTA | FOLIO |
| Marca |  |  |
| Modelo |  |  |
| Fabricante |  |  |
| Razón Social |  |  |
| Año de fabricación. |  |  |
| Tiempo de vida útil |  |  |
| País de origen del equipo |  |  |
| Teléfono y FAX de la fábrica |  |  |
| E-mail de la fábrica |  |  |
| Dirección WEB de la fábrica |  |  |
| Fecha y lugar de la primera puesta en funcionamiento en Colombia |  |  |
| Referencias Hospitalarias |  |  |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO |  |  |
| ELECTROBISTURI PARA APLICACIONES ESPECIALES |  |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar, bipolar y sellado de vasos (bipolar modificado)? |  |  |
| Cuenta con Salida Monopolar? |  |  |
| Cuenta con Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o mayor? |  |  |
| Cuenta con Mezcla o blend con potencia mínima de 200 Watts en salida monopolar? |  |  |
| Cuenta con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 110 Watts en salida monopolar? |  |  |
| Cuenta con Salida Bipolar? |  |  |
| Cuenta con Coagulación con potencia de salida de 70 Watts o mayor en salida bipolar? |  |  |
| Cuenta con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.? |  |  |
| Cuenta con Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado).? |  |  |
| Cuenta con salida independiente para sellado o termofusión de vasos? |  |  |
| Cuenta con Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos? |  |  |
| Cuenta con Formación de sellos que soportan 400 mmHg o más sin depender de trombos? |  |  |
| Cuenta con Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica? |  |  |
| Cuenta con Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando daño térmico lateral menor de 3 mm? |  |  |
| Cuenta con Alarma audible de finalización de sellado de vasos? |  |  |
| Cuenta con Resección bipolar con solución salina? |  |  |
| Cuenta con Pantalla LCD o tecnología superior? |  |  |
| Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida monopolar? |  |  |
| Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida bipolar? |  |  |
| Cuenta con Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado)? |  |  |
| Cuenta con Indicador del modo en uso? |  |  |
| Cuenta con Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno? |  |  |
| Cuenta con Indicador de errores? |  |  |
| Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar? |  |  |
| Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar? |  |  |
| Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado)? |  |  |
| Cuenta con Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo? |  |  |
| Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falla en alguno de los modos? |  |  |
| Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad? |  |  |
| Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Interrupción del ciclo de sellado de vasos? |  |  |
| Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Fallas durante la formación del sello de los vasos? |  |  |
| Cuenta con Pedal bipolar? |  |  |
| Cuenta con Pedal monopolar? |  |  |
| Cuenta con Pedal para las aplicaciones especiales? |  |  |
| Cuenta con Carro para soporte y traslado del equipo, con freno en al menos dos ruedas? |  |  |
| Cuenta con Pinza bipolar recta y de bayoneta? |  |  |
| El equipo y la tecnología es compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Laparoscópica de Ginecología con receptoscopio bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien? |  |  |
| El equipo y la tecnología es compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Laparoscópica de Urología con receptoscopio bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien? |  |  |
| El equipo y la tecnología es compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Avanzada Laparoscópica con instrumental bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien? |  |  |
| Certifica con carta de fabrica o de las Instituciones que tienen esta tecnología, que el equipo y la tecnología es compatible para los procedimientos y el instrumental especificado. |  |  |
| El voltaje del equipo es de 120V 60 Hz +/- 10%? |  |  |
| Cuenta con Certificado de Calibración? |  |  |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO |  |  |
| 2 ELECTROBISTURI BASICO |  |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar y bipolar? |  |  |
| Cuenta con Salida Monopolar? |  |  |
| Cuenta con Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o mayor? |  |  |
| Cuenta con Mezcla o blend con potencia mínima de 200 Watts en salida monopolar? |  |  |
| Cuenta con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 110 Watts en salida monopolar? |  |  |
| Cuenta con Resección bipolar con solución salina? |  |  |
| Cuenta con Salida Bipolar? |  |  |
| Cuenta con Coagulación con potencia de salida de 70 Watts o mayor en salida bipolar? |  |  |
| Cuenta con control independiente para selección de potencia en modo bipolar? |  |  |
| Cuenta con Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica? |  |  |
| Cuenta con Pantalla LCD o tecnología superior? |  |  |
| Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida monopolar? |  |  |
| Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida bipolar? |  |  |
| Cuenta con Indicador del modo en uso? |  |  |
| Cuenta con Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno? |  |  |
| Cuenta con Indicador de errores? |  |  |
| Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar? |  |  |
| Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar? |  |  |
| Cuenta con Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo? |  |  |
| Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falla en alguno de los modos? |  |  |
| Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad? |  |  |
| Cuenta con Pedal bipolar? |  |  |
| Cuenta con Pedal monopolar? |  |  |
| Cuenta con Carro para soporte y traslado del equipo, con freno en al menos dos ruedas? |  |  |
| El voltaje del equipo es de 120V 60 Hz +/- 10%? |  |  |
| Cuenta con Certificado de Calibración? |  |  |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o una carta por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano? |  |  |
| Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados? |  |  |
| Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fabrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos? |  |  |
| Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato? |  |  |
| Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado? |  |  |
| Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo medico, operación y estandarización para el personal médico y asistencial que operara los equipos que se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias? |  |  |
| Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico? |  |  |
| Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta? |  |  |
| Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo? |  |  |
| Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares o mejores características? |  |  |
| Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía? |  |  |
| Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendadas por fabrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo? |  |  |
| Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del quipo ofertado no mayor a 1 año? |  |  |
| Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución? |  |  |
| El proponente podrá realizar las observaciones necesarias, siempre y cuando sean para ampliar la información relacionada con los requerimientos. El Hospital Universitario de la Samaritana se tomará el derecho de establecer la configuración que él considere conveniente. |  |  |