# ADQUISICIÓN DE SISTEMA TELECOMANDADO MULTIPROPÓSITO PARA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA (GASTROINTESTINAL Y GENITOURINARIO) Y ANGIOGRAFÍA DIGITAL FIJO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

- El sistema debe Funcionar para radiología convencional, fluoroscopia (procedimientos gastrointestinales y genitourinarios), radiología intervencionista y angiografía - GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA - Potencia nominal mínima 80 kW / 150 kV - Alta frecuencia mínima de 50 kHz - Rango kV: 40 - 150 Kv o superior - Rango mA: 10 – 800 como mínimo. - Con Control automático de exposición (AEC) que permita tomar de forma automática los exámenes - Sistema de Control automático de brillo. - Fluoroscopia pulsada o continua - Sistema automático de control de dosis. - Rango Máximo de Tiempo: 0.001 - 7 segundos - Potencia de Entrada: 380 - 480 VAC (± 5%) (Trifásica). - Rango de mínimo 50 a 110 kV y 0,5 a 4.0 mA para fluoroscopia - TUBO DE RAYOS X - Ánodo giratorio - Capacidad del Ánodo mínimo 780KHU - Mínimo mA/KV: 800/125 kV - Tamaños de Puntos Focales mínimo: 0.6 / 1.0 mm - Angulo mínimo de ánodo 12º - COLUMNA PORTA TUBO - Soporte de Tubo con Montaje de Piso o piso-Techo - Con Angulación de la columna, de mínimo +/- 30º - Distancia Focal Variable motorizada de rango entre 110 y 150 cm. ó superior. - Con movimiento longitudinal mínimo de 90cm - Con colimación automática y manual - Que Incluya controles de mano multifunción para los movimientos horizontales, verticales y longitudinales del tubo - Que la columna portatubo cuente con Sistema de frenos y contrapeso a prueba de fallos ante cortes de energía. - FLAT PANEL DETECTOR - Detector de Flat Panel Digital o Electrónico - Tamaño mínimo de 17 x 17 pulgadas - Sistema de refrigeración de aire automático - COLIMADOR DE CAMPO LUMINOSO - Motorizado de operación automática - Colimación rectangular y cuadrada - Ajuste automático de compensación SID - Localizador luz de campo completo: lámpara halógena o lámpara LED, interruptor de tiempo. - MESA - Rieles laterales que permitan el uso de accesorios como banda de compresión y asas para pacientes. - Con Parada automática en horizontal a 0º grados - Inclinación mínima de mesa de +89º/-15º - Mesa en fibra de carbono con mínima filtración - Altura mínimo de la mesa: 890 mm - Mínimo peso que soporte la mesa: 200 kg - Dimensiones mínimas de la mesa: 2.000 x 600mm - Interruptor de emergencia - Cono de compresión integrado motorizado - Intercomunicador integrado - Rejilla fija mínimo de 10:1, densidad de 44 lp/cm - CONSOLA DEL GENERADOR Y CONTROL DE MANDO - Que Contenga todos los controles e indicadores del sistema asegurando comunicación y manejo electrónico de todos los componentes del sistema. - Selección de parámetros del generador - Controles para todos los movimientos motorizados de la mesa y la columna porta tubo - Visualización de los parámetros del equipo - Ajuste del campo de visión: Control de luz del colimador - Compresión y liberación del cono de compresión - Parada de emergencia - Ajuste del volumen del intercomunicador - Archivo indicador de errores - Indicador de emisión de Rayos X - Sonido (beep) de exposición - Temporizador de fluoroscopia cada 5 minutos y parada de fluoroscopia cada 10 minutos. - Monitor LCD de alta definición mínimo 19” - Monitor con pantalla táctil y película antirreflectante para la consola de control. - Idioma Interfase Español. - El sistema debe incluir interfaz gráfica para con mínimo 18 regiones anatómicas con una cantidad de vistas estándares y personalizadas. - Que incluye Guía de posicionamiento como ayuda visual para el tecnólogo así como apoyo en operaciones básicas y mantenimiento. - Herramientas de autodiagnóstico, monitoreo de calentamiento del ánodo, mensajes de error, temporizador de apagado automático, registro histórico de informes. - Que el equipo cuente con conectividad DICOM 3.0 (SEND, PRINT, STORAGE, WORKLIST, MPPS) - Con Interruptor o pedal para radiografía y fluoroscopia - Interfase de comunicación con cámara Láser - MODOS DE OPERACIÓN - Fluoroscopia: Manual ó automático con ABC - Exposición radiográfica: accionada por el botón de exposición. - El kV sea seleccionado utilizando cualquier tipo de control para arriba / abajo (40 a 150 kVp) - El mA sea seleccionado utilizando cualquier tipo de control para arriba / abajo (10 a 800 mA) - El tiempo sea seleccionado utilizando cualquier tipo de control para arriba / abajo (1 mseg a 6.3 seg) - El mAs sea automático o seleccionado utilizando cualquier tipo de control para arriba / abajo / abajo (0.5 a 630 mAs) - Sustracción DSA (Angiografía por sustracción Digital) - Reconstrucción Panorámica de columna y miembros inferiores - SISTEMA DE FLUOROSCOPIA DIGITAL: - Fluoroscopia continua mínimo de 1024 x 1024 pixeles, 14 bit. - Grabación de fluoroscopia mínimo de 15 fps, 128 imágenes por secuencia. - Adquisición radiográfica mínimo de 1024/1024 pixeles, 14 bit - Almacenamiento de imágenes en disco duro mínimo de 160Gb - Almacenamiento externo en DVD-R, CD-R en formato DICOM. - Funciones de procesamiento de imagen de fluoroscopia. - Funciones de procesamiento de la imagen de radiografía. - Grabación de fluoroscopia - Post procesamiento con zoom, inversión de imagen y múltiple visualización. - Interfase para cámara - Filtro de compensación digital para fluoroscopia en tiempo real - DICOM 3.0 (SEND, PRINT, STORAGE, WORKLIST, MPPS) - ACCESORIOS - 1 kit de asas para el paciente. - Apoya pies. - Apoya hombros - Pedal para fluoroscopia - Dos (2) Monitores de Alta resolución 19" mínimo, en la sala de estudio sobre su respectivo carro - Soporte para piernas - Handgrips - Escalerilla - Protección de rayos X (5 Juego de chalecos plomados compuestos de gafas, chaleco y cuellos) - Lámpara de luz de examen rodable o movil - APLICACIONES - Angiografía - Gastroenterología - Urología - Ginecología - Tórax - Huesos - Artrografía - Mielografía - Endoscopia (CPRE) - Vascular - SISTEMA INTERACTIVO MULTIDIRECCIONAL BRAZO EN C (OPCIONAL) - Posicionamiento del Brazo en C: AP/PA - Angulación del Brazo en C: +-45° - Rotación mínimo del Brazo en C: 90° RAO/40° LAO - Protección contra colisiones: BodyGuard - Posición del brazo en C en posición de 90°: PA: encima/debajo de la mesa, AP: encima/debajo de la mesa.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE SISTEMA TELECOMANDADO MULTIPROPÓSITO PARA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA (GASTROINTESTINAL Y GENITOURINARIO) Y ANGIOGRAFÍA DIGITAL FIJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿Describa la funcionalidad del equipo? |  |  |
| ¿Cuál es la potencia nominal generador? |  |  |
| ¿Cuál es la frecuencia del generador? |  |  |
| ¿Cuál es el Rango de KV que maneja el equipo? |  |  |
| ¿Cuál es el rango de mA que opera el generador? |  |  |
| ¿Cuenta con control automático de exposición (AEC) que permita tomar de forma automática los exámenes? |  |  |
| ¿Cuenta con sistema de Control automático de brillo? |  |  |
| ¿La fluoroscopia es pulsada o continúa? |  |  |
| ¿El sistema de control de dosis es automático? |  |  |
| ¿Cuál es el rango de tiempo que opera el generador? |  |  |
| ¿Cuál es la potencia de entrada del generador? |  |  |
| ¿Cual es el rango mínimo de KV/mA para fluoroscopia? |  |  |
| TUBO DE RAYOS X | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿El ánodo es giratorio? |  |  |
| ¿Cuál es la capacidad mínima del Ánodo? |  |  |
| ¿Cuáles son los tamaños de punto focal? |  |  |
| ¿Cuál es el mínima mA/KV? |  |  |
| ¿Angulo focal del anodo? |  |  |
| COLUMNA PORTA TUBO | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿Describa como viene soportada la columna porta tubo? |  |  |
| ¿Cuál es la angulación de la columna? |  |  |
| ¿Cuál es el rango de la distancia focal variable? |  |  |
| ¿Cuál es la distancia mínima de movimiento longitudinal? |  |  |
| ¿Cuenta con colimación automática y manual? |  |  |
| ¿Describa las funciones del control multifuncional? |  |  |
| ¿La columna portatubo cuente con Sistema de frenos y contrapeso a prueba de fallos ante cortes de energía? |  |  |
| FLAT PANEL DETECTOR |  |  |
| ¿Tipo de Detector de Flat Panel? |  |  |
| ¿Tamaño mínimo del Detector de Flat Panel? |  |  |
| ¿Cuenta con Sistema de refrigeración de aire automático? |  |  |
| COLIMADOR DE CAMPO LUMINOSO | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿Es motorizado y de operación automática? |  |  |
| ¿Formas de colimación? |  |  |
| ¿Ajuste automático de compensación SID? |  |  |
| ¿Describa el localizador de luz de campo? |  |  |
| MESA | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿El equipo cuenta con rieles laterales? |  |  |
| ¿Cuneta con Parada automática en horizontal a 0º grados? |  |  |
| ¿Cuál es la inclinación mínima de la mesa? |  |  |
| ¿En que material esta diseñada la mesa? |  |  |
| ¿Cuál es la distancia del movimiento transversal? |  |  |
| ¿Cuál es la altura mínimo de la mesa? |  |  |
| ¿Cuál es el peso mínimo que soporta la mesa? |  |  |
| ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de la mesa? |  |  |
| ¿La mesa cuenta con interruptor de emergencia? |  |  |
| ¿La mesa cuenta con cono de compresión? |  |  |
| ¿La mesa cuenta con intercomunicador? |  |  |
| ¿Describa la rejilla? |  |  |
| CONSOLA DEL GENERADOR Y CONTROL DE MANDO | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿La consola cuenta con controles e indicadores del sistema? |  |  |
| ¿Se puede seleccionar los parámetros del generador? |  |  |
| ¿Se puede controlar todos los movimientos de la mesa y la columna portatubo? |  |  |
| ¿Se puede visualizar los parámetros del equipo? |  |  |
| ¿Se puede ajustar el campo de visión del colimador? |  |  |
| ¿Se puede controlar la compresión y la liberación del cono? |  |  |
| ¿Tiene parada de emergencia? |  |  |
| ¿Se puede ajustar el volumen del intercomunicador? |  |  |
| ¿Muestra archivos de error? |  |  |
| ¿Cuenta con indicador de emisión de rayos x? |  |  |
| ¿Cuenta con Indicador audio de exposición? |  |  |
| ¿Cuenta con temporizador de fluoroscopia? |  |  |
| Describa el monitor de la consola |  |  |
| ¿El sistema incluye una interfaz grafica? Descríbala |  |  |
| ¿Cuál es el idioma de la interfaz? |  |  |
| ¿Incluye guía visual de posicionamiento como apoyo de operaciones básicas? |  |  |
| ¿Cuenta con herramienta de autodiagnóstico? |  |  |
| ¿Con que licencias DICOM cuenta el equipo? |  |  |
| ¿Cuenta con interruptor o pedal para radiografía y fluoroscopia? |  |  |
| ¿Cuenta con interfase de comunicación con cámara Láser? |  |  |
| MODOS DE OPERACIÓN | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿El equipo cuenta con Fluoroscopia: Manual ó automático con ABC? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Exposición radiográfica: accionada por el botón de exposición ¿ |  |  |
| ¿Se puede controlar los niveles de KV? |  |  |
| ¿Se puede controlar los niveles de mA? |  |  |
| ¿Se puede controlar los tiempos? |  |  |
| ¿Se puede controlar los niveles de mAs? |  |  |
| El equipo cuenta con DSA (Angiografía por sustracción Digital) |  |  |
| El equipo cuenta con Reconstrucción Panorámica de columna y miembros inferiores Automática |  |  |
| SISTEMA DE FLUOROSCOPIA DIGITAL | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿Cuenta con Fluoroscopia continua mínimo de 1024 x 1024 pixeles, 14 bit.? |  |  |
| ¿Cuenta con Grabación de fluoroscopia mínimo de 15 fps, 128 imágenes por secuencia? |  |  |
| ¿Cuenta con Adquisición radiográfica mínimo de 1024/1024 pixeles, 14 bit? |  |  |
| ¿Cuenta con Almacenamiento de imágenes en disco duro mínimo de 160 Gb? |  |  |
| ¿Cuenta con Almacenamiento externo en DVD-R, CD-R en formato DICOM? |  |  |
| ¿Cuenta con Funciones de procesamiento de imagen de fluoroscopia? |  |  |
| ¿Cuenta con Funciones de procesamiento de la imagen de radiografía? |  |  |
| ¿Cuenta con Grabación de fluoroscopia? |  |  |
| ¿Cuenta con Post procesamiento con zoom, inversión de imagen y múltiple visualización? |  |  |
| ¿Cuenta con Interfase para cámara? |  |  |
| ¿Cuenta con DICOM 3.0 (SEND, PRINT, STORAGE, WORKLIST, MPPS)? |  |  |
| ACCESORIOS | RESPUESTA | FOLIO |
| Describa los accesorios con que cuenta el equipo |  |  |
| APLICACIONES |  |  |
| Describa las aplicaciones clínicas del equipo |  |  |
| SISTEMA INTERACTIVO MULTIDIRECCIONAL BRAZO EN C (OPCIONAL) |  |  |
| Describa el Posicionamiento del Brazo en C |  |  |
| Describa la Angulación del Brazo en C |  |  |
| Describa la Rotación del Brazo en C |  |  |
| Describa la Protección contra colisiones |  |  |
| Describa e la Posición del brazo en C en posición de 90° |  |  |