# ADQUISICIÓN DE LAMPARA CIALITICA RODABLE

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

LAMPARA CIALITICA RODABLE - Tecnología de bombillo Tipo LED Luz fría - Columna fija montada sobre base rodable de una cabeza con de altura ajustable - Altura ajustable entre 90cm a 2.20mts - Intensidad lumínica de mínimo 120,000 luxes - Diámetro del campo iluminado a 1mt de 195 a 330mm - Temperatura de color dentro del rango entre 3500 a 5000 º Kelvin en el campo operatorio - Vida útil del sistema LED > a 40000 horas - Iluminación libre de sombras e interposición de cuerpos - Conexión eléctrica de 110V 60Hz - Operación ergonómica, estéril y fácil de maniobra - Índice de rendimiento de color de 95% o mayor - Panel de control electrónico (Para encendido, apagado, y variación de la intensidad luminosa y diámetro del campo de luz) - Cabezal ( cerrado con superficie externa lisa para fácil limpieza y desinfección) - Que permita colocar en cualquier posición y permanezca fija en la posición seleccionada - Que la fabricación sea en material resistente y no permita corrosión. - Dos mangos desmontables y esterilizables - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE LAMPARA CIALITICA RODABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La tecnología del bombillo es tipo LED Luz fría? |  |  |
| La columna es fija y esta montada sobre la base rodable de una cabeza con altura ajustable? |  |  |
| La altura me permite ajustar entre 90cm a 2.20mts? |  |  |
| La intensidad lumínica es de mínimo 120,000 luxes? |  |  |
| El diámetro del campo iluminado es de 1mt de 195 a 330mm? |  |  |
| La temperatura de color dentro del rango esta entre 3500 a 5000 º Kelvin en el campo operatorio? |  |  |
| La vida útil del sistema LED es > a 40000 horas? |  |  |
| El equipo cuenta con iluminación libre de sombras e interposición de cuerpos? |  |  |
| La conexión eléctrica de operación es de 110V 60Hz? |  |  |
| El equipo permite una operación ergonómica, estéril y fácil de maniobrar? |  |  |
| El índice de rendimiento de color es de 95% o mayor? |  |  |
| El equipo cuenta con panel de control electrónico (Para encendido, apagado, y variación de la intensidad luminosa y diámetro del campo de luz)? |  |  |
| El equipo cuenta con un cabezal (cerrado con superficie externa lisa para fácil limpieza y desinfección)? |  |  |
| El equipo permite colocar en cualquier posición y permanecer fija en la posición seleccionada? |  |  |
| La fabricación es en material resistente y no permite corrosión? |  |  |
| El equipo cuenta con dos mangos desmontables y esterilizables? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |