# ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION CON VITREOFAGO ANTERIOR Y POSTERIOR

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION CON VITREOFAGO ANTERIOR Y POSTERIOR 4.1 - Punta de facoemulsificación de 30° y 45º. 4.2 - Pieza de mano para Sistema de Ultrasonido. 4.2.1.- Para facoemulsificación. 4.2.1.1.- Tipo piezoeléctrico. 4.2.1.2.- Titanio. 4.2.1.3.- Esterilizable. 4.2.2.- Con sistema de enfriamiento al menos dos de los siguientes: 4.2.2.1.- Bypass. 4.2.2.2.- Aire 4.2.2.3.- Agua. 4.2.2.4.- Pasivo 4.3.- Sistema de Ultrasonido. 4.3.1.- Frecuencia en el rango de 30-45 KHz. 4.3.2.- Modo de pulso. 4.3.3.- Modos de operación: 4.3.3.1.- Pulsado. 4.3.3.2.- Linear. 4.3.3.3.- Oscilación. 4.3.3.4.- Modo burt o incremento. 4.4.- Sistema de Irrigación y Aspiración. 4.4.1.- Pieza de mano Irrigación y aspiración de punta intercambiable con manga o camisa de silicón: 4.4.1.1.- Diámetro del puerto de 0.2-0.5 mm. 4.4.1.2.- Punta con puerto curva de I/A. 4.4.1.3.- Punta con puerto a 90° de I/A 4.4.2.- Irrigación: 4.4.2.1.- Control en la presión por Gravedad. 4.4.2.2.- Control en la presión automatizada 4.4.3.- Aspiración: 4.4.3.1.- Lineal 4.4.3.2.- Fijo. 4.4.4.- Bomba de vacío peristáltica o vacío tipo venturi. 4.4.4.1.- Máximo vació entre 500 y 650 mmHg. 4.4.5.- Método de reflujo asistido. 4.4.6.- Velocidad de cortes no menor a 5000cpm 4.5.- Vitrectomía Anterior. 4.5.1.- Pieza de mano anterior u Ocutomo anterior. 4.5.1.1.- Tipo guillotina 4.5.2.- Velocidad de corte variable programable por el operador 4.5.3.- Con irrigación o vitrectomía húmeda. 4.5.4.- Sin irrigación o vitrectomía seca 4.6.- Vitrectomía Posterior. 4.6.1.- Programación de velocidad de corte controlado por el operador. 4.6.1.1.- Lineal. 4.6.1.2.- Fija. 4.6.1.3.- Momentánea 4.6.2.- Pieza de mano posterior u Ocutomo posterior. 4.6.2.1.- Tipo guillotina. 4.6.3.- Pieza de mano o fragmentador para segmento posterior. 4.6.4.- Pinzas bipolares. 4.6.4.1.- Recta. 4.6.4.2.- Angulada. 4.6.5.- Lápiz para diatermia. 4.6.6.- Microtijeras programables para: 4.6.6.1.- Un corte. 4.6.6.2.- Multicorte. 4.6.7.- Control programable de fluidos viscosos o silicón. 4.6.8.- Consumible para vitrectomía posterior calibre 20, 23, 25 GA. 4.7.- Diatérmia bipolar. 4.8.- Pedal 4.8.1.- Control de las funciones mínimas de: ultrasonido, irrigación aspiración, vitrectomía, diatermia, inyección de silicón y microtijeras. 4.8.2.- Con protección contra agua 4.9.- Despliegue de parámetros en pantalla táctil o matriz activa. 4.10.- Llave(s) o pinza(s) para puntas de facoemulsificación e Irrigación y Aspiración. 4.11.- Lámpara de xenón 4.12.-Alarmas audibles y visuales de error o falla durante la operación. ACCESORIOS Control inalámbrico que permita el control de funciones. Soporte rodable con poste de infusión. Estuche para guardar y esterilizar.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION CON VITREOFAGO ANTERIOR Y POSTERIOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La punta de facoemulsificación es de 30° y 45º? |  |  |
| PIEZA DE MANO PARA SISTEMA DE ULTRASONIDO | RESPUESTA | FOLIO |
| La pieza de mano sirve para facoemulsificar? |  |  |
| La pieza es de tipo piezoeléctrico, titanio y esterilizable? |  |  |
| El sistema de enfriamiento de la pieza cuenta con al menos dos de los siguientes: bypass, aire, agua o pasivo? |  |  |
| SISTEMA DE ULTRASONIDO | RESPUESTA | FOLIO |
| La frecuencia del sistema de ultrasonido se encuentra entre el rango de 30 a 45hz? |  |  |
| El sistema de ultrasonido cuenta con modo pulso? |  |  |
| El modo de operación del sistema de ultrasonido opera pulsado, linear, oscilación y modo burt o incremento? |  |  |
| SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN | RESPUESTA | FOLIO |
| La pieza de mano de irrigación y aspiración de es de punta intercambiable con manga o camisa de silicón? |  |  |
| La pieza de mano es de diámetro del puerto de 0.2-0.5mm con punta con puerto curva de I/A y Con punta con puerto a 90° de I/A? |  |  |
| La irrigación cuenta con control en la presión por gravedad? |  |  |
| La irrigación cuenta con control en la presión automatizada? |  |  |
| La aspiración es lineal y fija? |  |  |
| La bomba de vacío es peristáltica o vacío tipo venturi? |  |  |
| El vacío se encuentra entre 500 y 650 mmHg máximo? |  |  |
| El sistema cuenta con el método de reflujo asistido? |  |  |
| La velocidad de corte es no menor a 5000cpm? |  |  |
| VITRECTOMÍA ANTERIOR | RESPUESTA | FOLIO |
| La pieza de mano es anterior u Ocutomo anterior? |  |  |
| La pieza es tipo guillotina? |  |  |
| La velocidad de corte variable es programable por el operador? |  |  |
| La vitrectomía anterior cuenta con irrigación o vitrectomía húmeda o sin irrigación o vitrectomía seca? |  |  |
| VITRECTOMÍA POSTERIOR | RESPUESTA | FOLIO |
| La programación de velocidad de corte puede ser controlado por el operador? |  |  |
| La velocidad de corte es fija, lineal y momentánea? |  |  |
| La vitrectomía cuenta con pieza de mano posterior u Ocutomo posterior? |  |  |
| La pieza es tipo guillotina? |  |  |
| La vitrectomía cuenta con pieza de mano o fragmentador para segmento posterior? |  |  |
| La vitrectomía cuenta con pinzas bipolares recta y angulada? |  |  |
| La victrectomia posterior cuenta con lápiz para diatermia? |  |  |
| Las microtijeras vienen programables para un corte y multicorte? |  |  |
| Cuenta con control programable de fluidos viscosos o silicón? |  |  |
| El consumible para vitrectomía posterior es de calibre 20, 23, 25 GA? |  |  |
| DIATERMIA | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con diatermia bipolar? |  |  |
| PEDAL | RESPUESTA | FOLIO |
| El pedal controla las funciones mínimas de ultrasonido, irrigación, aspiración, vitrectomía, diatermia, inyección de silicón y microtijeras? |  |  |
| El pedal cuenta con protección contra agua? |  |  |
| GENERAL | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo permite el despliegue de parámetros en pantalla? |  |  |
| La pantalla es táctil o matriz activa? |  |  |
| El equipo cuenta con llave(s) o pinza(s) para puntas de facoemulsificación e irrigación y aspiración? |  |  |
| La lámpara es de xenón? |  |  |
| Las alarmas son audibles y visuales de error o falla durante la operación? |  |  |
| ACCESORIOS | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo incluye control inalámbrico que permita el control de funciones? |  |  |
| El equipo incluye soporte rodable con poste de infusión? |  |  |
| El equipo incluye estuche para guardar y esterilizar? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |