# ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASOS

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS - Desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos Modos de desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA) cardioversión y monitoreo continuo integrado. Con selector de nivel de energía en Joules para descarga bifásica. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un tiempo máximo de 60 segundos y descarga manual. Con sistema para probar energía de descarga. (Chequeo diario) Tiempo de carga de 7 segundos o menor para máxima energía. 15 ciclos de descarga: 3 ciclos por minuto sin periodo de enfriamiento entre ciclos Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos. Indicador de contacto de las palas con la piel del paciente. - Marcapaso transcutaneo Interconstruido usando electrodos autoadheribles. Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 8mA 200mA. Duración de pulso de 40 milisegundos o menor. Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor. Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). Despliegue de parámetros en pantalla. - Monitor Pantalla LCD, electroluminiscente o tecnología superior de 14cm(5.6pulgadas) como mínimo. Con despliegue alfanumérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 3 derivaciones: (DI, DII, DIII), identificación de arritmias como FV, TV como mínimo. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español. Visualización del valor de la energía cargada en el monitor Indicación del estado de la carga: Aviso acústico de inicio de la carga y una vez completado el ciclo de carga. Tipo de Sonido: Alarma, sincronización QRS , click teclas Velocidad de barrido: ECG, SpO2 25 y 50 mm/s Teclas de sensibilidad, velocidad, selección de derivada, silencio de alarma Otras indicaciones en pantalla: modo de desfibrilación, estado de marcapaso (fijo, demanda), marca registro, marca alarma Off, marca batería, mensajes y mensajes de error. - Palas Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. - Medición de SpO2 Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. - Alarmas audibles y visibles Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. De desconexión del paciente. Del nivel de carga de la batería. - Sistema de registro Impresión integrada. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. Un canal como mínimo - Batería Recargable e integrada. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. Que permita dar al menos 35 desfibrilaciones a carga máxima ó 2 horas de monitoreo continuo como mínimo. Tiempo de carga máximo de 5 horas para alcanzar por lo menos el 90% de la capacidad de la batería. - Opcional Modulo de aviso por voz - Accesorios 2 Cable ECG de paciente de 3 derivadas. 2 Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto y/o pediátrico o multisitio para medir spo2 1 Batería 1 Cable adaptador para electrodos de marcapaso externo 1 Palas adulto/pediátrico - Consumibles a suministrar: 10 Electrodos autoadheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos adultos. (Fecha de vencimiento mayor a un año de la fecha de entrega) 5 Electrodos autoadheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos pediátricos. (Fecha de vencimiento mayor a un año de la fecha de entrega) 15 Rollos de papel para impresión. - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con modos de desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado, con selector de nivel de energía en Joules para descarga bifásica, capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un tiempo máximo de 60 segundos y descarga manual, con sistema para probar energía de descarga. (Chequeo diario), Tiempo de carga de 7 segundos o menor para máxima energía, 15 ciclos de descarga: 3 ciclos por minuto sin periodo de enfriamiento entre ciclos, con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA), Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos, Indicador de contacto de las palas con la piel del paciente? |  |  |
| El equipo cuenta con marcapaso transcutaneo interconstruido usando electrodos autoadheribles, la amplitud del pulso es seleccionable en un rango de 8mA 200mA, duración de pulso de 40 milisegundos o menor, Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor, activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico) y despliegue de parámetros en pantalla? |  |  |
| La pantalla del monitor es LCD, electroluminiscente o tecnología superior de 14cm(5.6pulgadas) como mínimo, con despliegue alfanumérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 3 derivaciones: (DI, DII, DIII), identificación de arritmias como FV, TV como mínimo, despliegues en pantalla y panel de control en idioma español, Visualización del valor de la energía cargada en el monitor, Indicador del estado de la carga: Aviso acústico de inicio de la carga y una vez completado el ciclo de carga, tipo de Sonido: Alarma, sincronización QRS , click teclas Velocidad de barrido: ECG, SpO2: 25, 50 mm/s, teclas de sensibilidad, velocidad, selección de derivada, adicional en pantalla indica modo de desfibrilación, estado de marcapaso (fijo, demanda), marca registro, marca alarma Off, marca batería, mensajes y mensajes de error? |  |  |
| El equipo incluye palas para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica, con descarga desde las palas y desde el panel de control, Botón de carga desde las palas y desde el panel de control, con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación? |  |  |
| El equipo permite la medición de SpO2 y la visualización del porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso? |  |  |
| El equipo cuenta con alarmas audibles y visibles y permite seleccionarlas por el usuario para alteraciones en la frecuencia cardiaca, spo2, desconexión del paciente y nivel de carga de la batería? |  |  |
| El equipo cuenta con impresión integrada con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado, el modo de operación es manual y/o automático y seleccionable por el usuario, impresión de canal como mínimo? |  |  |
| El equipo cuenta con batería recargable e integrada, la carga de la batería se cuando el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna, permite dar al menos 35 desfibrilaciones a carga máxima ó 2 horas de monitoreo continuo como mínimo, el tiempo de carga máximo es de 5 horas para alcanzar por lo menos el 90% de la capacidad de la batería? |  |  |
| El equipo cuenta con modulo de aviso por voz opcional? |  |  |
| El equipo incluye los siguientes accesorios: 2 Cable ECG de paciente de 3 derivadas. 2 Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto y/o pediátrico o multisitio para medir spo2, 1 Batería, 1 Cable adaptador para electrodos de marcapaso externo 1 Palas adulto/pediátrico? |  |  |
| El equipo incluye los siguientes consumibles: 10 Electrodos autoadheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos adultos. (Fecha de vencimiento mayor a un año de la fecha de entrega) 5 Electrodos autoadheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos pediátricos. (Fecha de vencimiento mayor a un año de la fecha de entrega) 15 Rollos de papel para impresión? |  |  |
| El equipo opera con 110–240VAC, 50/60 Hz? |  |  |
| Cual es el peso máximo del equipo? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |