# ADQUISICIÓN DE MONITOR DE GASES ANESTESICOS

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

MONITOR DE GASES ANESTESICOS - Monitorización de gases Unidades de Concentración: %vol, mmHg Caudal: 100 ml/min a 200 ml/min Método de medición: Mainstream, microstream o sidestream - Detección de Gases Rangos de Medición como mínimo Halotano: 0-10% (Opcional) Isoflurano: 0-7% Enflurano: 0-10% (Opcional) Desflurano: 0-13% Sevoflurano: 0-8% CO2: 0-50 mmHg N2O: 0-99% (Opcional) Oxígeno: 0-100% (Opcional) - Características del monitor Pantalla LCD, electroluminiscente o tecnología superior. Panel de control digital Muestreo, identificación y cuantificación automática de O2, CO2 inspirados y espirados, además de los agentes anestésicos. Indicador de Alarma Indicador de batería Alarma de niveles de concentración Altos y Bajos Alarma de batería baja. Alimentación eléctrica 110V 60Hz Batería Recargable con autonomía mínimo de 1 hora. - Consumibles a suministrar: 10 Trampas de Agua (si aplica) 30 Líneas de muestra (si aplica) 2 Sensor de CO2 (si aplica) 5 Adaptadores de vía aérea (si aplica) - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE MONITOR DE GASES ANESTESICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo me permite monitorizar e identificar los siguientes gases: unidades de Concentración: %vol, mmHg, con caudal: 100ml/min a 200ml/min con el método de medición: Mainstream, microstream o sidestream? |  |  |
| La detección de gases se encuentran entre los rangos de medicion como mínimo de Halotano: 0-10% (Opcional) Isoflurano: 0-7% Enflurano: 0-10% (Opcional) Desflurano: 0-13% Sevoflurano: 0-8% CO2: 0-50 mmHg N2O: 0-99% (Opcional) Oxígeno: 0-100% (Opcional)? |  |  |
| El monitor cuenta con pantalla LCD, electroluminiscente o tecnología superior, panel de control digital Muestreo, identificación y cuantificación automática de O2, CO2 inspirados y espirados, además de los cinco agentes anestésicos? |  |  |
| El equipo cuenta con indicador de alarma, indicador de batería, alarma de niveles de concentración Altos y Bajos, alarma de batería baja? |  |  |
| La alimentación eléctrica es de 110V 60Hz y cuenta con batería recargable con autonomía de mínimo de 2 horas? |  |  |
| El equipo incluye los siguientes consumibles: 10 Trampas de Agua (si aplica) 30 Líneas de muestra (si aplica) 2 Sensor de CO2 (si aplica) 5 Adaptadores de vía aérea (si aplica)? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |