# ADQUISICIÓN DE MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA CIRUGIA GENERAL

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA CIRUGIA GENERAL - Mesa electrohidráulica rodable, Radio-traslucida 360º, controlada por Control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos y Batería de soporte con indicador de carga. - Que soporte un peso de 180Kg como mínimo dinámico o en movimiento. - Con sistema de frenos independiente a las funciones de la mesa. - Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200cm +/- 10cm. - Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto. - Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel. - Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel. - Superficie radiolucida y accesible al equipo de rayos X. - Mesa dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera, Dorso, Pelvis y Miembros inferiores o piernas - Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de 20º. - Miembros inferiores o pierneras en placas independientes, desmontables, abatibles de 0º a 90º y con movimiento de tijera. - Angulo flex 15º piecero / 30º cabecero mínimo - Angulo Reflex 40º piecero / 20º cabecero mínimo - La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomía. - Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 100cm. +/- 10cm. Con respecto al piso. - Trendelemburg y Trendelemburg inverso de 25º - Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20º como mínimo. - Desplazamiento longitudinal del tablero de 20cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C. - Control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos. - Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla. - Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal o cero (0). - Batería de soporte con indicador de carga para 2 horas como mínimo. - Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras, de fácil limpieza y desinfección. - Accesorios radio-traslucidos 360º de la misma marca de la mesa Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas). Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas). Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas). Soporte acojinado de cabeza Cinturón para paciente con fijadores. Pierneras articuladas tipo Goepel con fijadores (2 piezas). Soporte de piernas para posición de litotomía. - Accesorios Arco de anestesia con fijadores Poste para infusiones con fijador Carro para guardar accesorios - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA CIRUGIA GENERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La mesa es electrohidráulica rodable, Radio-traslucida 360º, controlada por Control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos y cuenta con batería de soporte con indicador de carga? |  |  |
| Soporta un peso de 180Kg como mínimo dinámico o en movimiento? |  |  |
| La mesa cuenta con sistema de frenos independiente a las funciones de la mesa? |  |  |
| La longitud total con extensión de cabecera y piernas es de 200cm +/- 10cm? |  |  |
| La base cuenta con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto? |  |  |
| La cubierta de la columna es en acero inoxidable o acero al cromo níquel? |  |  |
| La estructura de la superficie y rieles laterales son en acero inoxidable o acero al cromo níquel? |  |  |
| La superficie es radiolucida y accesible al equipo de rayos X? |  |  |
| La mesa esta dividida en al menos cuatro secciones: cabecera, Dorso, Pelvis y Miembros inferiores o piernas? |  |  |
| La cabecera es desmontable y con ajuste de flexión continua de 20º? |  |  |
| Los miembros inferiores o pierneras se encuentran en placas independientes, desmontables, abatibles de 0º a 90º y con movimiento de tijera? |  |  |
| La mesa maneja ángulo flex de 15º piecero y 30º cabecero como mínimo? |  |  |
| La mesa maneja ángulo Reflex de 40º piecero y 20º cabecero mínimo? |  |  |
| La mesa tiene la capacidad para dar la posición de nefrectomía? |  |  |
| La elevación y descenso cubre el rango de 70 a 100cm. +/- 10cm.con respecto al piso? |  |  |
| La mesa cuenta con Trendelemburg y Trendelemburg inverso de 25º? |  |  |
| La mesa cuenta con una inclinación lateral, izquierda y derecha de 20º como mínimo? |  |  |
| El desplazamiento longitudinal del tablero de 20cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C? |  |  |
| La mesa cuenta con control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos? |  |  |
| La mesa cuenta con un sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla? |  |  |
| La mesa cuenta con una función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal o cero (0)? |  |  |
| La mesa cuenta con batería de soporte e indicador de carga para 2 horas como mínimo? |  |  |
| Los cojines son eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras, de fácil limpieza y desinfección? |  |  |
| Los accesorios son RADIO-TRASLUCIDOS 360º y de la misma marca de la mesa? |  |  |
| La mesa cuenta con los siguientes accesorios arco de anestesia con fijadores, Poste para infusiones con fijador, Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas), Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas), Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas), Soporte acojinado frontal, Cinturón para paciente con fijadores, Pierneras articuladas tipo Goepel con fijadores (2 piezas), Soporte de piernas para posición de litotomía y Carro para guardar accesorios? |  |  |
| La mesa incluye manual técnico y operativo en Español? |  |  |