# ADQUISICIÓN DE MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA PARA ORTOPEDIA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

MESA QUIRURGICA ELECTROHIDARULICA PARA ORTOPEDIA - Mesa electrohidráulica rodable, Radio-traslucida 360º, controlada por Control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos y Batería de soporte con indicador de carga - Que soporte un peso de 180Kg como mínimo dinámico o en movimiento. - Alimentación de corriente 110/120 VAC 50 / 60 Hz - Con sistema de frenos independiente a las funciones de la mesa. - Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200cm +/- 10cm. - Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto. - Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel. - Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel. - Superficie radiolucida 360º y accesible al equipo de rayos X. - Tablero o base universal para Ortopedia y Traumatología - Mesa dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera, Dorso, Pelvis y Miembros inferiores o piernas - Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de 30º. - Adaptación para cirugía de hombro, osteosíntesis de pelvis, fémur, tibia y pie. - Cirugías de Hombro y Rodilla que requieran soporte radiolúcido - Cirugía endoprótesis de cadera - Cirugía artroscópica rodilla - Cirugía de columna - Desplazamiento longitudinal proximal y distal motorizado - Accesorios en fibra de carbono o material radiopermeable, para usar como mesa de fracturas (soportes respectivos) - Miembros inferiores o pierneras en placas independientes radiolucida 360º, desmontables, abatibles de 0º a 90º y con movimiento de tijera. - La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomía. - Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 100 cm. +/- 10 cm. Con respecto al piso. - Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 25º - Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20º como mínimo. - Angulo flex 15º piecero / 30º cabecero mínimo - Angulo Reflex 40º piecero / 20º cabecero mínimo - Tablero o base universal para Cx normal, Ortopedia y Traumatología Radio-traslucida 360º - Desplazamiento longitudinal del tablero de 20cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C. - Control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos - Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla. - Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal o cero (0). - Batería de soporte de 4 horas como mínimo con indicador de carga. - Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras, de fácil limpieza y desinfección. - Accesorios para ortopedia RADIOLUCIDOS 360º o fibra de carbono de la misma marca de la mesa Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal. Barras de extensión telescópica o abducción. Botas para tracción adulto con aditamentos para realizar la tracción. Dispositivo de extensión para procedimientos de tibia. Soporte de rodilla para procedimientos de tibia. Poste de contracción femoral. Accesorio para tracción en decúbito lateral. Soporte articulado para brazo cruzado. Accesorio para tracción de humero, cubito y radio. - Carro para guardar accesorios - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE MESA QUIRURGICA ELECTROHIDARULICA PARA ORTOPEDIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La mesa es electrohidráulica rodable, Radio-traslucida 360º, controlada por Control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos con Batería de soporte con indicador de carga? |  |  |
| Soporte un peso de 180Kg como mínimo dinámico o en movimiento? |  |  |
| El voltaje de operación del equipo es de 110/120 VAC y 50/60 Hz? |  |  |
| La mesa cuenta con sistema de frenos independiente a las funciones de la mesa? |  |  |
| La longitud total con extensión de cabecera y piernas es de 200cm +/- 10cm? |  |  |
| La base es con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto? |  |  |
| La cubierta de la columna es en acero inoxidable o acero al cromo níquel? |  |  |
| La estructura de la superficie y rieles laterales son en acero inoxidable o acero al cromo níquel? |  |  |
| La superficie es radiolucida 360º y accesible al equipo de rayos X? |  |  |
| El tablero o base es universal para Ortopedia y Traumatología? |  |  |
| La mesa esta dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera, Dorso, Pelvis y Miembros inferiores o piernas? |  |  |
| La cabecera es desmontable y con ajuste de flexión continua de 30º? |  |  |
| La mesa permite hacer adaptaciones para cirugía de hombro osteosíntesis de pelvis, fémur, tibia y pie, cirugías de Hombro y Rodilla que requieran soporte radiolúcido, Cirugía endoprótesis de cadera, Cirugía artroscópica rodilla y Cirugía de columna? |  |  |
| La mesa cuenta con desplazamiento longitudinal proximal y distal motorizado? |  |  |
| La mesa cuenta con accesorios en fibra de carbono o material radiopermeable, y para usar como mesa de fracturas (soportes respectivos)? |  |  |
| La mesa cuenta con miembros inferiores o pierneras en placas independientes radiolucida 360º, desmontables, abatibles de 0º a 90º y con movimiento de tijera? La mesa tiene la capacidad para dar la posición de nefrectomía? |  |  |
| La elevación y descenso de la mesa cubre el rango de 70 a 100 cm. +/- 10cm. Con respecto al piso? |  |  |
| La mesa cuenta con Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 25º? |  |  |
| La mesa cuenta con Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20º como mínimo? |  |  |
| La mesa tiene ángulo flex 15º piecero / 30º cabecero mínimo y ángulo Reflex 40º piecero / 20º cabecero mínimo? |  |  |
| El tablero o base es universal para Cx normal, Ortopedia y Traumatología Radio-traslucida 360º? |  |  |
| El desplazamiento longitudinal del tablero es de 20cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C? |  |  |
| Cuenta con control de mano alambrico para los movimientos electrohidráulicos? |  |  |
| Cuenta con sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla? |  |  |
| Cuenta con función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal o cero (0)? |  |  |
| Cuenta con batería de soporte de 4 horas como mínimo con indicador de carga? |  |  |
| Los cojines son eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras, de fácil limpieza y desinfección? |  |  |
| La mesa cuenta con los siguientes accesorios para ortopedia y son RADIOLUCIDOS 360º o fibra de carbono (opcional) y son de la misma marca de la mesa: Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal, Barras de extensión telescópica o abducción, Botas para tracción adulto con aditamentos para realizar la tracción, Dispositivo de extensión para procedimientos de tibia, Soporte de rodilla para procedimientos de tibia, Poste de contracción femoral, Accesorio para tracción en decúbito lateral, soporte articulado para brazo cruzado, Accesorio para tracción de humero, cubito y radio? |  |  |
| La mesa cuenta con carro para guardar accesorios (opcional)? |  |  |
| La mesa incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |