# ADQUISICIÓN DE ECOGRAFOS DIGITALES DOPPLER COLOR AVANZADO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

- ECÓGRAFO 1 - Monitor LCD de alta resolución 17 pulgadas o mayor. - Pantalla touch screen a partir de 7 pulgadas o mayor - Canales de procesamiento digital, independientes o simultáneos o mayor desde la formación del haz. - Modos: - Bidimensional, modo M, B/M simultáneo y Guías de biopsia. - Doppler continuo y pulsado, Doppler color y sistema de mapeo a color y angio power direccional doppler alta resolución espacial. - Imágenes armónicas en modo B y color. - Triplex en tiempo real - Memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop en color y cine espectral. - Exploración convexo, lineal, endocavitario y sectorial trascraneal - Trazado automático del doppler en tiempo real, con cálculos de índice de pulsatilidad, resistencia VPS, VPD y otros. - Imagen de campo extendida y panorámica. - Imagen compuesta o su equivalente comercial con múltiples líneas de vista y diferentes manejos de frecuencia - Que sea escalable para programa con capacidad de adquisición de imágenes 3D en tiempo real o 4D con el transductor sectorial convenxo. - Zoom en tiempo real e imagen congelada. - Capacidad de escalamiento de hardware y software. - Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 80 GB o superior. - DICOM storage, DICOM send, DICOM print, DICOM worklist y DICOM query/retrieve. - Unidad de almacenamiento por medio de CD, DVD y USB - ACCESORIOS - (1) Una Impresora térmica Blanco / negro - (1) Un Transductores CONVEX que maneje frecuencias entre 2 a 6MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor - (1) Un Transductor LINEAL de 5 a 11MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor - (1) Un Transductor ENDOCAVITARIO de 4 a 8MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor - (1) Un Transductor MINICONVEX PEDIÁTRICO 3 a 7 MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor - Nº puertos de parqueo mínimo cuatro (4) y mínimo tres (3) activos - 4 Guías en acero inoxidable o no desechables según tecnología de su empresa para biopsia transductor ENDOCAVITARIO (biopsia de próstata) - ECÓGRAFO 2 - Monitor LCD de alta resolución 17 pulgadas o mayor. - Pantalla touch screen a partir de 7 pulgadas o mayor - Canales de procesamiento digital, independientes o simultáneos o mayor desde la formación del haz. - Modos: - Bidimensional, modo M, B/M simultáneo y Guías de biopsia. - Doppler continuo y pulsado, Doppler color y sistema de mapeo a color y angio power direccional doppler alta resolución espacial. - Imágenes armónicas en modo B y color. - Triplex en tiempo real - Memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop en color y cine espectral. - Exploración convexo, lineal, endocavitario y sectorial trascraneal - Trazado automático del doppler en tiempo real, con cálculos de índice de pulsatilidad, resistencia VPS, VPD y otros. - Imagen de campo extendida y panorámica. - Imagen compuesta o su equivalente comercial con múltiples líneas de vista y diferentes manejos de frecuencia - Escalable para programa con capacidad de adquisición de imágenes 3D en tiempo real o 4D con el transductor sectorial convenxo. - Zoom en tiempo real e imagen congelada. - Capacidad de escalamiento de hardware y software. - Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 80 GB o mayor. - DICOM storage, DICOM send, DICOM print, DICOM worklist y DICOM query/retrieve. - Unidad de almacenamiento por medio de CD, DVD y USB - ACCESORIOS - (1) Una Impresora térmica Blanco / negro - (1) Un Transductores CONVEX que maneje frecuencias entre 2 a 6MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor - (1) Un Transductor lineal banda ancha para seno de 8 a 13MHZ 37mm o superior FOV o con un intervalo de frecuencia mayor - (1) Un Transductor ENDOCAVITARIO de 4 a 8MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor - (1) Un Transductor lineal banda pequeña de 7 a 14 MHZ 25mm o superior FOV o con un intervalo de frecuencia mayor - Nº puertos activos mínimo cuatro (4) - 4 Guías en acero inoxidable o no desechables según tecnología de su empresa para biopsia transductor ENDOCAVITARIO (biopsia de próstata) - GENERALIDADES DE LOS 2 ECOGRAFOS - Que todos los transductores solicitados sean intercambiables entre los 2 Ecógrafos ofertados - Voltaje de entrada de los ecógrafos: 110 Voltios +/-10% 50 - 60 Hz - Se requiere de 1 UPS para cada uno de los ecógrafos con las siguientes características: - ENTRADA - Capacidad: 2KVA - Voltaje: 110 Voltios 10% 50 - 60 Hz - SALIDA - Voltaje nominal: 120/240 VAC +/- 1% 50 - 60 Hz - Forma de onda: 100% Onda Senoidal - Distorsión de Voltaje: <2% THD (Línea cargada), <6% THD (Línea no cargada) - BATERÍAS - Tipo: Batería Sellada Libre de Mantenimiento - Tiempo de respaldo: 15 Minutos - Tiempo de recarga no mayor a 2 horas - BY PASS - Automático: En sobrecarga y Falla del UPS - Tiempo de transferencia: 0 ms. (AC a DC e inversor a Bypass) - GENERALIDADES - Tipo: Online - Indicadores del UPS: LCD: Estatus de UPS, Voltajes de entrada y salida, Frecuencia, % de carga, Voltaje de Baterías, % de Baterías, Temperatura, Modelo, Especificaciones, Registro de eventos. - Visualización: Pantalla LCD - Alarma Audible: por batería, sobrecarga y falla - Supresor de picos

| 9. EVALUACIÓN TÉCNICA DE ECOGRAFOS DIGITALES DOPPLER COLOR AVANZADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ECOGRAFO 1 | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿Qué tipo y de cuantas pulgadas es el monitor principal? |  |  |
| ¿Qué tipo y de cuantas pulgadas es el monitor secundario? |  |  |
| ¿Con cuántos canales de procesamiento digital cuenta el equipo y de qué tipo son? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo bidimensional, modo M, B/M simultáneo y Guías de biopsia? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo Doppler continuo y pulsado, Doppler color y sistema de mapeo a color y angio power direccional doppler alta resolución espacial? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo Imágenes armónicas en modo B y color? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo Triplex en tiempo real? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop en color y cine espectral? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo de exploración convexo, lineal, endocavitaio y sectorial trascraneal? |  |  |
| ¿El doppler tiene trazado automático en tiempo real, con cálculos de índice de pulsatilidad, resistencia VPS, VPD y otros? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Imagen de campo extendida y panorámica? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Imagen compuesta o su equivalente comercial con múltiples líneas de vista y diferentes manejos de frecuencia? |  |  |
| ¿El equipo es escalable para programa con capacidad de adquisición de imágenes 3D en tiempo real o 4D con el transductor sectorial convenxo? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Zoom en tiempo real e imagen congelada? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Capacidad de escalamiento de hardware y software? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 80 GB o mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con licencias DICOM storage, DICOM send, DICOM print, DICOM worklist y DICOM query/retrieve? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Unidad de almacenamiento por medio de CD, DVD y USB? |  |  |
| ECOGRAFO 1 ACCESORIOS | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿El equipo cuenta con Impresora térmica Blanco / negro? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductores CONVEX que maneje frecuencias entre 2 a 6MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductor LINEAL de 5 a 11MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductor ENDOCAVITARIO de 4 a 8MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductor MINICONVEX PEDIÁTRICO 3 a 7 MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con mínimo cuatro (4) puertos de parqueo y mínimo tres (3) activos activos? |  |  |
| ¿El equipo cuenta mínimo con 4 Guías en acero inoxidable o no desechable según tecnología de su empresa para biopsia transductor ENDOCAVITARIO (biopsia de próstata)? |  |  |
| ECOGRAFO 2 | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿Qué tipo y de cuantas pulgadas es el monitor principal? |  |  |
| ¿Qué tipo y de cuantas pulgadas es el monitor secundario? |  |  |
| ¿Cuantos Canales de procesamiento digital cuenta el equipos y de qué tipo son? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo bidimensional, modo M, B/M simultáneo y Guías de biopsia? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo Doppler continuo y pulsado, Doppler color y sistema de mapeo a color y angio power direccional doppler alta resolución espacial? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo Imágenes armónicas en modo B y color? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo Triplex en tiempo real? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop en color y cine espectral? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con el modo de exploración convexo, lineal, endocavitaio y sectorial trascraneal? |  |  |
| ¿El doppler tiene trazado automático en tiempo real, con cálculos de índice de pulsatilidad, resistencia VPS, VPD y otros? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Imagen de campo extendida y panorámica? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Imagen compuesta o su equivalente comercial con múltiples líneas de vista y diferentes manejos de frecuencia? |  |  |
| ¿El equipo es escalable para programa con capacidad de adquisición de imágenes 3D en tiempo real o 4D con el transductor sectorial convenxo? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Zoom en tiempo real e imagen congelada? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Capacidad de escalamiento de hardware y software? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 80 GB o mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con licencias DICOM storage, DICOM send, DICOM print, DICOM worklist y DICOM query/retrieve? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Unidad de almacenamiento por medio de CD, DVD y USB? |  |  |
| ECOGRAFO 2 ACCESORIOS | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿El equipo cuenta con Impresora térmica Blanco / negro? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductores CONVEX que maneje frecuencias entre 2 a 6MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductor lineal banda pequeña de 7 a 14 MHZ 25mm o superior FOV o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductor ENDOCAVITARIO de 4 a 8MHZ o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con (1) Un Transductor lineal banda pequeña de 7 a 14 MHZ 30mm FOV o con un intervalo de frecuencia mayor? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con mínimo cuatro (4) puertos de parqueo y mínimo tres (3) activos activos? |  |  |
| ¿El equipo cuenta mínimo con 4 Guías en acero inoxidable o no desechable según tecnología de su empresa para biopsia transductor ENDOCAVITARIO (biopsia de próstata)? |  |  |
| GENERALIDADES DE LOS 3 ECOGRAFOS | RESPUESTA | FOLIO |
| ¿Todos los transductores solicitados son intercambiables entre los 2 Ecógrafos ofertados? |  |  |
| ¿Cuál es el Voltaje de entrada de los 2 Ecógrafo? |  |  |
| Describa la UPS ofertada para cada Uno de los Ecógrafos |  |  |