# ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES - Gabinete Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión montaje seletatec Mínimo tres contactos eléctricos. Cajones al menos uno. Mesa de trabajo con iluminación. Repisa para monitor. - Unidad de anestesia Cuatro ruedas, dos con freno. Indicadores o manómetros interconstruidos de presión para suministro de toma mural. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, aire- amarillo). Batería de respaldo interconstruida grado médico con calidad para 1 hora o mayor. Suministro de gases de flujómetros dobles neumáticos o electrónicos o virtuales codificados de acuerdo al código americano de colores (O2 -verde, aire-amarillo): Mezclador electrónico o mecánico. Guarda Hipóxica dentro del rango de 23 % o mayor. Flush o suministro de oxígeno directo. Un canister reusable y esterilizable en autoclave, con capacidad total de 800g o mayor. Sistema de evacuación de gases residuales por medio de la planta de vacío del hospital, presión de sistema de evacuación menor a 10 cmH2O o sistema de evacuación de gases residuales por filtro de agente anestésico, especificar cuál es el ofertado. Todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables en autoclave. Válvula ajustable de presión (APL). Válvula de sobrepresión. Válvula conmutadora bolsa-ventilador. Reservorio de polvo y agua. Soporte para la bolsa de reinhalación - Ventilador microprocesado e integrado: Modos de ventilación: Controlado por volumen Controlado por presión. Conmutación a ventilación manual. SIMV (disparo por flujo o por presión). Control para ajustes de volumen que cubra el rango de 20 a 1400 ml. o mayor. Control de frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto. Control para ajustes de PEEP electrónico de 0cmH2O a 20cmH2O. Control para ajustes de relación I:E y relación I:E inversa Control para ajustes de presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 10cm H2O a 50 cm H2O Control para ajustes de presión límite que cubra como mínimo el rango de 15 a 70cm H2O. Control para ajustes de pausa inspiratoria. Compensaciones de distensibilidad y fugas del circuito y de volumen o desacoplo de flujo de gas fresco Para todo tipo de pacientes sin necesidad de cambio de fuelle o pistón Control de flujo inspiratorio. Pantalla a color LCD o TFT o tecnología superior Sistema de comprobación: Automático y Manual Ventilador de la misma marca que el sistema de anestesia. - Parámetros de ventilación monitorizados y desplegados numérica o gráficamente en pantalla del ventilador o del monitor: FiO2: Con capacidad de monitoreo en modo manual y automático Volumen corriente -inspirado y espirado. Volumen minuto -inspirado y espirado. Presión media. Presión pico. PEEP. Despliegue gráfico de las curvas: PVA, flujo, lazos (Presión/Volumen, Flujo/Volumen opcional) y de agentes anestésicos. Frecuencia respiratoria. Concentración inspirada y espirada de tres agentes anestésicos. Presión plateau o meseta Agentes anestésicos: Identificación automática de agentes anestésicos. Detección de mezclas con despliegue de la concentración individual de cada uno de los agentes. Concentración de O2 inspirado y espirado, despliegue numérico. Almacenamiento de lazos o curvas de referencia. - Alarmas (despliegue en máquina o en pantalla del ventilador o en el monitor de signos vitales): FiO2 (alta y baja). Vm (volumen minuto, alta y baja). Baja presión de suministro de O2. Falla en el suministro eléctrico. Presión alta de vías aéreas Presión baja de vías aéreas. Indicador de fuente de alimentación AC o DC APNEA. Audibles y visuales, priorizadas en tres niveles con despliegue de mensajes de las mismas en español. Sensor de oxígeno. Falla en sensor de presión o de flujo. Alarma de fuga Concentración de gases anestésicos: Alto y Bajo CO2. Sistema que silencie las alarmas durante el bypass cardiaco (opcional) - Monitor de signos vitales: Tipo: Modular. Pantalla sensible al tacto o de membrana o perilla selectora o teclado. Pantalla: Tipo TFT, LCD a color o tecnología superior. Tamaño 12" o mayor. Configurable por el usuario. Batería de respaldo de grado médico con capacidad de 2 horas o mayor. Software en español. - Alarmas Audiovisuales, priorizadas en tres niveles, con despliegue de mensajes y configurables por el usuario de los parámetros ECG, SPO2, TEMP, PNI, RESP, PI Trazos simultáneos: Por lo menos seis. - Parámetros: ECG Frecuencia cardiaca. Siete derivaciones, con función que permita el despliegue simultaneo en dos canales Análisis del segmento ST en al menos las tres derivaciones seleccionadas. Análisis de arritmias. SPO2 Despliegue numérico y gráfico. TEMPERATURA Al menos dos canales de temperatura. PNI Ajuste automático de presión de acuerdo al tipo de paciente de neonatal a adulto. Medición manual y programable a diferentes intervalos de tiempo. RESP Por impedancia. Despliegue numérico y de curva. PI Dos canales, Etiquetado de la posición de un transductor. Ajuste automático de escalas, filtros y alarmas. - Parámetros monitoreados y desplegados en pantalla del ventilador o del monitor: CO2 Capnografía espirado e inspirado con despliegue numérico y de curva. G.A: Monitoreo de oxigeno inspirado y espirado. Medición e identificación automática de agentes anestésicos inspirados y espirados. Detección de mezclas de agentes anestésicos con despliegue de las concentraciones de los agentes mezclados. Actividad neurológica: Índice biespectral BIS o entropía: Monitor interconstruido o módulo o monitor independiente con interface para conexión con el monitor de signos vitales y despliegue en el mismo Relajación muscular Sensor piezoeléctrico adulto y pediátrico Electrodo para estimulación neuromuscular Accesorios Los accesorios deberán estar incluidos: Circuito de reinhalación parcial, bain, semicerrado, o equivalente, reusable. 1 Mangueras codificadas por color (Aire-amarillo y Oxígeno-verde una x por cada una). De tres metros de largo y acople rápido chemetron. 1 Manguera evacuación de gases residuales de tres metros color blanco y regulador de vacío para programar la presión de la evacuación. 1 Celda de oxígeno para tecnología de celda galvánica. Fecha de vencimiento mayor a un año después de la fecha de entrega 2 Sensor de flujo reusable. 1 Cable para ECG con cinco derivadas 2 Sensor de oximetría reusable para dedo adulto/pediátrico 1 Sensor de oximetría reusable para neonato Sensor de temperatura reusable: 1 Superficie (piel). 1 Esofágico o rectal. 1 Manguera para el brazalete en tamaños: neonatal, pediátrico y adulto. 1 electrodo y sensor para relajación muscular adulto/pediátrico Para los que oferten técnica Sidestream: 5 Trampa de agua. 20 Líneas de muestra. Para los que oferten Técnica Mainstream: 1 Incluir sensor de CO2 reusable. 2 Adaptador de vía aérea reusable. 1 Cable de sensores para BIS o entropía. 1 Caja sensores para BIS o entropía Soporte para bolsa de ventilación. 2 Filtros para sistema de evacuación pasivo de gases residuales. - Manual de operación (en español) y servicio (español o inglés) - flujometro O2 auxiliar (Opcional)

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El gabinete permite el montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión montaje seletatec, cuenta con mínimo tres contactos eléctricos, con al menos un cajón, con mesa de trabajo con iluminación y repisa para monitor? |  |  |
| La unidad de anestesia con cuatro ruedas, dos con freno, indicadores o manómetros interconstruidos de presión para suministro de toma mural, codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, aire- amarillo), batería de respaldo interconstruida grado médico con calidad para 1 hora o mayor, suministro de gases de flujómetros dobles neumáticos o electrónicos o virtuales codificados de acuerdo al código americano de colores (O2 -verde, aire-amarillo), mezclador electrónico o mecánico, guarda Hipóxica dentro del rango de 23 % o mayor, flush o suministro de oxígeno directo, con un canister reusable y esterilizable en autoclave, con capacidad total de 800g o mayor, Sistema de evacuación de gases residuales por medio de la planta de vacío del hospital, presión de sistema de evacuación menor a 10cmH2O o sistema de evacuación de gases residuales por filtro de agente anestésico, especificar cuál es el ofertado, todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables en autoclave, con válvula ajustable de presión (APL), válvula de sobrepresión. válvula conmutadora bolsa-ventilador, reservorio de polvo y agua y soporte para la bolsa de reinhalación? |  |  |
| El ventilador de la maquina permite modos de ventilación como: Controlado por volumen, Controlado por presión, Conmutación a ventilación manual, SIMV (disparo por flujo o por presión), Control para ajustes de volumen que cubra el rango de 20 a 1400 ml. o mayor, Control de frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto, Control para ajustes de PEEP electrónico de 0cmH2O a 20cmH2O, Control para ajustes de relación I:E y relación I:E inversa, Control para ajustes de presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 10 cm H2O a 50 cm H2O, Control para ajustes de presión límite que cubra como mínimo el rango de 15 a 70 cm H2O, Control para ajustes de pausa inspiratoria, Compensaciones de distensibilidad y fugas del circuito y de volumen o desacoplo de flujo de gas fresco Para todo tipo de pacientes sin necesidad de cambio de fuelle o pistón, Control de flujo inspiratorio, Pantalla a color LCD o TFT o tecnología superior, Sistema de comprobación: Automático y Manual y el ventilador de la misma marca que el sistema de anestesia? Los parámetros de ventilación monitorizados y desplegados numéricamente o gráficamente en pantalla del ventilador o del monitor con los que cuenta el equipo son: FiO2: Con capacidad de monitoreo en modo manual y automático, Volumen corriente -inspirado y espirado, Volumen minuto -inspirado y espirado, Presión media, Presión pico, PEEP, Despliegue gráfico de las curvas: PVA, flujo, lazos (Presión/Volumen, Flujo/Volumen opcional) y de agentes anestésicos, Frecuencia respiratoria, Concentración inspirada y espirada de tres agentes anestésicos, Presión plateau o meseta, Agentes anestésicos: Identificación automática de agentes anestésicos, Detección de mezclas con despliegue de la concentración individual de cada uno de los agentes, Concentración de O2 inspirado y espirado, despliegue numérico, Almacenamiento de lazos o curvas de referencia? |  |  |
| Las alarmas se despliegan en la máquina o en pantalla del ventilador o en el monitor de signos vitales de los siguientes parámetros: FiO2 (alta y baja). Vm (volumen minuto, alta y baja). Baja presión de suministro de O2. Falla en el suministro eléctrico. Presión alta de vías aéreas Presión baja de vías aéreas. Indicador de fuente de alimentación AC o DC, APNEA. Audibles y visuales, priorizadas en tres niveles con despliegue de mensajes de las mismas en español, Sensor de oxígeno. Falla en sensor de presión o de flujo. Alarma de fuga Concentración de gases anestésicos: Alto y Bajo CO2. Sistema que silencie las alarmas durante el bypass cardiaco opcional? |  |  |
| El monitor de signos vitales es: Tipo: Modular. de Pantalla sensible al tacto o de membrana o perilla selectora o teclado con Pantalla: Tipo TFT , LCD a color o tecnología superior. Tamaño 12" o mayor. Configurable por el usuario. Batería de respaldo de grado médico con capacidad de 2 horas o mayor y Software en español? |  |  |
| Las alarmas del monitor de signos vitales son Audiovisuales, priorizadas en tres niveles, con despliegue de mensajes y configurables por el usuario y Trazos simultáneos: Por lo menos seis? |  |  |
| El monitor cuenta con los siguientes parámetros: ECG Frecuencia cardiaca. Siete derivaciones, con función que permita el despliegue simultaneo en dos canales Análisis del segmento ST en al menos las tres derivaciones seleccionadas. Análisis de arritmias. SPO2 Despliegue numérico y gráfico. TEMPERATURA Al menos dos canales de temperatura. PNI Ajuste automático de presión de acuerdo al tipo de paciente de neonatal a adulto. Medición manual y programable a diferentes intervalos de tiempo. RESP Por impedancia. Despliegue numérico y de curva. PI Dos canales, Etiquetado de la posición de un transductor. Ajuste automático de escalas, filtros y alarmas? |  |  |
| Los parámetros del monitor de signos vitales son monitoreados y desplegados en pantalla del ventilador o del monitor como: CO2 Capnografía espirado con despliegue numérico y de curva. G.A: Monitoreo de oxigeno inspirado y espirado. Medición e identificación automática de agentes anestésicos inspirados y espirados. Detección de mezclas de agentes anestésicos con despliegue de las concentraciones de los agentes mezclados? |  |  |
| La actividad neurológica: Índice biespectral BIS o entropía: Monitor interconstruido o módulo o monitor independiente con interface para conexión con el monitor de signos vitales y despliegue en el mismo? |  |  |
| El equipo cuenta con sensor piezoeléctrico adulto y pediátrico y electrodo para estimulación meuromuscular en el parámetro relajación muscular? |  |  |
| Los siguientes accesorios viene incluidos en el equipo: Circuito de reinhalación parcial, bain, semicerrado, o equivalente, reusable, 1 Mangueras codificadas por color (Aire-amarillo y Oxígeno-verde). De tres metros de largo y acople rápido chemetron, 1 Manguera evacuación de gases residuales de tres metros color blanco y regulador de vacío para programar la presión de la evacuación, 1 Celda de oxígeno para tecnología de celda galvánica. Fecha de vencimiento mayor a un año después de la entrega, 2 Sensor de flujo reusable, 1 Cable para ECG con cinco derivadas, 2 Sensor de oximetría reusable para dedo adulto/pediátrico, 1 Sensor de oximetría reusable para neonato, Sensor de temperatura reusable: 1 Superficie (piel), 1 Esofágico o rectal, 1 Manguera para el brazalete en tamaños: neonatal, pediátrico y adulto, Para los que oferten técnica Sidestream: 5 Trampa de agua, 20 Líneas de muestra, Para los que oferten Técnica Mainstream: 1 Incluir sensor de CO2 reusable, 2 Adaptador de vía aérea reusable, 1 Cable de sensores para BIS o entropía, 1 Caja sensores para BIS o entropía, Soporte para bolsa de ventilación, 2 Filtros para sistema de evacuación pasivo de gases residuale, 1 sensor y electrodos para relajación muscular adulto/pediatrico, Manual de operación (en español) y servicio (español o inglés) flujometro O2 auxiliar (Opcional)? |  |  |