# ADQUISICIÓN DE TORRE PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA O MINIMAMENTE INVASIVA GINECOLOGIA

| 4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TORRE PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA O MINIMAMENTE INVASIVA GINECOLOGIA - Carro de transporte y almacenamiento de equipos de estructura abierta: 4 ruedas antiestáticas con freno en las 2 ruedas delanteras, pintura electroestática de alta resistencia, con cajonera, manija frontal para fácil desplazamiento del carro, multitoma de mínimo 6 conectores con polo a tierra, mínimo 5 bandejas para ubicar los equipos, 2 canaletas para enrutamiento de los cables de video y alimentación eléctrica. - Monitor full HD de mínimo 26", grado médico, entradas y salidas de video DVI, SDI. Resolución de pantalla 1920 x 1080. Sistema de color NTSC.(Opcional: Soporte tipo brazo móvil para monitor de video). - Procesador de Cámara full HD resolución 1920 x 1080 píxeles, sistema de color NTSC, salida de video full HD con conector DVI. Modulo procesador de imágenes integrado y teclado para generación de títulos. - Cabeza de cámara compatible con procesador full HD, resolución 1920 x 1080 píxeles, sistema de color NTSC; adaptador endoscopico universal integrado (distancia focal en rango 15mm-31mm) compatible con todas las ópticas del mercado. Con ZOOM parafocal incorporado. Escaneo progresivo y FOCO graduable. Botones programables. Sumergible y esterilizable en ETO y Sterrad. Con contenedor para almacenaje y esterilización. - Fuente de luz fría tecnología LED de 175 W, compatible con todas las marcas de cable de fibra óptica del mercado. (Vida útil de 30000 horas aprox.) - Cable de fibra óptica de 3mts por 4,8mm de diámetro, termoresistente, compatible con la fuente de luz ofertada. - Insuflador de 30 l/min, con pantalla donde muestre los parámetros presión /flujo programables. Alarmas audibles y visuales en caso de sobrepresión. Reposición de gas totalmente automática por control electrónico. Con manguera CO2 para presión de red de 150PSI, conector rápido chemetron y 3mt de largo. Con calefactor del gas completamente reusable. El suministro debe incluir una caja de filtros. - Sistema de grabación a través de la misma señal DVI, que permita revisar en la pantalla la grabación, y adicionalmente permita ser almacenada y copiada en algún medio magnético (DVD, USB). - Alimentación eléctrica 110 – 240 VAC, 50/60 Hz - Manual de usuario y técnico Los elementos adquiridos deben ser compatibles con los elementos e instrumental existentes en la Institución HUS, marca STORZ |  |  |  |
| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE TORRE PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA O MINIMAMENTE INVASIVA GINECOLOGIA |  |  |  |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |  |
| El carro de transporte y almacenamiento de equipos es de estructura abierta con 4 ruedas antiestáticas con freno en las 2 ruedas delanteras, pintura electroestática de alta resistencia, con cajonera, manija frontal para fácil desplazamiento del carro, multitoma de mínimo 6 conectores con polo a tierra, mínimo 5 bandejas para ubicar los equipos, 2 canaletas para enrutamiento de los cables de video y alimentación eléctrica? |  |  |  |
| El monitor es full HD de mínimo 26" con grado médico de entradas y salidas de video DVI, SDI, con resolución de pantalla 1920 x 1080, Sistema de color NTSC. (Opcional) y soporte tipo brazo móvil para monitor de video (opcional)? |  |  |  |
| El procesador de la cámara es full HD con resolución 1920 x 1080 píxeles con sistema de color NTSC, salida de video full HD con conector DVI, modulo procesador de imágenes integrado y (teclado para generación de títulos opcional)? |  |  |  |
| La cabeza de cámara es compatible con procesador full HD de resolución 1920 x 1080 píxeles, sistema de color NTSC con adaptador endoscopico universal integrado (distancia focal con rango 15mm-31mm) compatible con todas las ópticas del mercado, con ZOOM parafocal incorporado, escaneo progresivo y FOCO graduable, botones programables y sumergibles y esterilizables en ETO y Sterrad con contenedor para almacenaje y esterilización? |  |  |  |
| La fuente de luz fría es de tecnología LED de 175w, compatible con todas las marcas de cable de fibra óptica del mercado (Vida útil de 30000 horas aprox)? |  |  |  |
| El cable de fibra óptica es de 3mts por 4,8mm de diámetro y termoresistente y compatible con la fuente de luz ofertada? |  |  |  |
| El insuflador de 30l/min, con pantalla donde muestre los parámetros de presión/flujo programables, alarmas audibles y visuales en caso de sobrepresión, reposición de gas totalmente automática por control electrónico, con manguera CO2 para presión de red de 150PSI, con conector rápido chemetron y 3mt de largo, con calefactor del gas completamente reusable y el suministro debe incluir una caja de filtros? |  |  |  |
| El sistema de grabación es a través de la misma señal DVI, que permita revisar en la pantalla la grabación, y adicional permita ser almacenada y copiada en algún medio magnético (DVD, USB) o disco duro? |  |  |  |
| La alimentación eléctrica con la que opera el equipo es de 110–240v y 50/60hz? |  |  |  |
| Los elementos adquiridos son compatibles con los elementos e instrumental existentes en la Institución HUS, marca STORZ? |  |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |  |