# ADQUISICIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA URGENCIAS

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA URGENCIAS - Que cubra uso neonato/adulto. - MONITOR Monitor con pantalla de 10 pulgadas como mínimo Monitor modular (opcional). Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Sincronía para desfibrilación Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 4 curvas simultáneas. Respaldo de batería de al menos 90 minutos operando todos los parámetros - Monitoreo de los siguientes parámetros. ECG Función de despliegue simultaneo de al menos 2 curvas, a elegir de 7 derivaciones Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas. Detección automática de por lo menos 10 arritmias. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Protección contra descarga de desfibrilador. Detección de marcapasos Rango de medición: 15 lpm a 300 lpm Precisión: ± 5 lpm Resolución: 1 lpm SpO2 Curva de pletismografía. Despliegue numérico de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso. Rango de medición: 0% a 100% Precisión: ± 3% Resolución: 1 % RESP Curva de respiración. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria Rango de medición: 0 rpm a 150 rpm Precisión: ± 2 rpm Resolución: 1 rpm TEMP Despliegue numérico de 1 canal de temperatura. Rango de medición: 0ºC a 50ºC Precisión: ± 0,1ºC Resolución: 0,1ºC PNI Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diástolica y media). Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Adulto : Rango de medición SIS:30mmHg a 250mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición MED:20mmHg a 230mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición DIAS:10mmHg a 210mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Pediátrico: Rango de medición SIS:30mmHg a 170mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición MED:20mmHg a 150mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición DIAS:10mmHg a 130mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Neonato: Rango de medición SIS:30mmHg a 130mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición MED:20mmHg a 110mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición DIAS:10mmHg a 100mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg PI Dos canales. Etiquetado del sitio de medición de los siguientes: presión arterial, presión venosa central, presión genérica o especial o definida por el usuario, arterio pulmonar, intracraneal, aurícula derecha, aurícula izquierda, Ajuste automático de escalas, filtros y alarmas. Rango de medición: -50mmHg a 300mmHg Precisión: ± 2mmHg Resolución: 1 mmHg Tendencias Tendencias gráficas y numéricas de 24 a 72 horas en resolución de minuto a minuto de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos Alarmas Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: Saturación de oxígeno, Frecuencia cardiaca, Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media), Temperatura, Frecuencia respiratoria, Presión invasiva, Alarma de apnea, Alarma de arritmia. Alarmas del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor. Con silenciador de alarmas de 2 minutos, Interfase, menús y mensajes en español. Función o perfil de cálculos hemodinámicos. Accesorios: ADULTO / PEDIÁTRICO 2 Cable troncal y sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso. 1 Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal. 5 Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva pediátrico y adulto por cada uno 1 Manguera con conector para los brazaletes. 5 Conector para brazalete adulto/pediátrico 2 Cable troncal de paciente para ECG de 5 derivadas 2 Cable de paciente (latiguillos) para ECG de 5 derivadas Accesorio NEONATO 1Cable troncal y sensor multisitio reusable para oximetría de pulso. 1 Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal 1 Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas (3 y 5 por cada uno) 1 Manguera con conector para los brazaletes neonatales 1 Cable troncal de paciente para ECG de 5 derivadas 1 cable de paciente (latiguillos) para ECG de 5 derivadas tipo pinza - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA URGENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con modo neonato/adulto? |  |  |
| Monitor es de pantalla de 10” como mínimo a color tecnología LCD TFT o tecnología superior, Monitor modular (opcional), tiene capacidad para conectarse a red de monitoreo, sincronización para desfibrilación, permite despliegue de curvas fisiológicas de al menos 4 curvas simultáneas y respaldo de batería de al menos 90 minutos operando todos los parámetros? |  |  |
| El parámetro de ECG permite el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 7 derivaciones, Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas, Detección automática de por lo menos 10 arritmias, Despliegue numérico de frecuencia cardiaca, Protección contra descarga de desfibrilador, Detección de marcapasos, Rango de medición: 15 lpm a 300 lpm, Precisión: ± 5 lpm, Resolución: 1 lpm? |  |  |
| El parámetro de SpO2 muestra Curva de pletismografía, tiene despliegue numérico de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso, el Rango de medición: es de 0% a 100%, Precisión: ± 3%, Resolución:1 %? |  |  |
| El parámetro de RESP muestra Curva de respiración, tiene despliegue numérico de frecuencia respiratoria el Rango de medición es de 0 rpm a 150 rpm, Precisión: ± 2 rpm, Resolución: 1 rpm? |  |  |
| El parámetro de TEMP cuenta con Despliegue numérico de un canal de temperatura, con Rango de medición: 0ºC a 50ºC, Precisión: ± 0,1ºC, Resolución: 0,1ºC? |  |  |
| El parámetro de PNI cuenta con Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diástolica y media), Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, Adulto Rango de medición SIS:30mmHg a 250mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición MED:20mmHg a 230mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición DIAS:10mmHg a 210mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Pediátrico Rango de medición SIS:30mmHg a 170mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición MED:20mmHg a 150mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición DIAS:10mmHg a 130mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg, neonato Rango de medición SIS:30mmHg a 130mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición MED:20mmHg a 110mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg Rango de medición DIAS:10mmHg a 100mmHg Precisión: ± 5 mmHg Resolución: 1 mmHg? |  |  |
| El parámetro de PI cuenta con al menos dos canales, Etiquetado del sitio de medición de al menos seis de los siguientes: presión arterial, presión venosa central, presión genérica o especial o definida por el usuario, arterio pulmonar, intracraneal, aurícula derecha, aurícula izquierda, presión arterioumbilical, presión venosa umbilical, ajuste automático de escalas, filtros y alarmas, Rango de medición -50mmHg a 300mmHg Precisión: ± 2mmHg Resolución: 1 mmHg? |  |  |
| Las tendencias gráficas con las que cuenta el equipo son numéricas de 24 a 72 horas en resolución de minuto a minuto de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Y con capacidad de almacenamiento de eventos? |  |  |
| El equipo cuenta con alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: Saturación de oxígeno, Frecuencia cardiaca, Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media), Temperatura, Frecuencia respiratoria, Presión invasiva, alarma de apnea, alarma de arritmia, Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor, Con silenciador de alarmas de 2 minutos, Interfase, menús y mensajes en español, Interfase, menús y mensajes en español. Función o perfil de cálculos hemodinámicos? |  |  |
| El equipo incluye los siguientes accesorios: ADULTO/ PEDIÁTRICO 2 Cable troncal y sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso, 1 Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal, 5 Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva pediátrico y adulto, 1 Manguera con conector para los brazaletes, 5 Conector para brazalete adulto/pediátrico, 2 Cable troncal de paciente para ECG de 5 derivadas y 2 cable paciente (latiguillos) para ECG de 5 derivadas, NEONATO 1 Cable troncal y sensor multisitio reusable para oximetría de pulso, 1 Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie), 1 Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas diferentes (3 y 5), 1 Manguera con conector para los brazaletes neonatales, 1 Cable troncal de paciente para ECG de 5 derivadas y 1 cable de paciente (latiguillos) para ECG de 5 derivadas tipo pinza? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |