# ADQUISICIÓN DE VENTILADORES ADULTO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

VENTILADOR ADULTO - Tipo Paciente. Adulto/ Pediátrico. - Modos Ventilatorios. Asistido/Controlado por volumen. SIMV. Ventilación en dos niveles de presión, BIPAP o BILEVEL o DUOPAP. Ventilación no invasiva con compensación de fugas. Presión soporte.. CPAP/PSV. APRV ventilación con liberación de la presión de la vía aérea con relación I:E mayor a 9:1. MMV o ASV. Aclaración: los modos ventilatorios deben estar incluidos en el software del equipo como se solicitan, no se aceptaran equipos que requieran modificación de parámetros para obtener los modos solicitados. - Funciones. Respaldo de Apnea.. Suspiro. 100% O2 por dos minutos mínimo.. Pausa Inspiratoria.. Pausa Espiratoria. ATC hasta el 100% (compensación de resistencia adicional que provocan los tubos en la vía respiratoria). Ventilación de control de asa cerrada. Compensación automática de fugas.. Medición de compliancia pulmonar, resistencia y actividad del paciente.. Autoflujo o control dual de la ventilación o VCPR. - Controles. (Para este ítem favor diligenciar, indicando los rangos de trabajo del equipo con sus respectivas unidades de medida, ejemplo para Frecuencia se darán las medidas de la mínima a la máxima en resp/min, lo anterior a excepción de la última*). Frecuencia.. Volumen Tidal.. PEEP/CPAP.. FiO2.. Tiempo Inspiratorio, tiempo espiratorio, tiempo alto, tiempo bajo (programable hasta 0.6sg). Pausa Inspiratoria, pausa espiratoria. Disparo por flujo.. PIP. Presión Soporte.. Flujo Pico (ajustable de acuerdo a las necesidades del usuario). Rampa de Presión.. *Patrones de Flujo: cuadrado y/o desacelerado, programable a través del parámetro de aceleración de flujo o rampa. - Monitorización Presión. Presión pico.. Presión Media.. Presión Meseta.. PEEP. - Flujo. - Sensibilidad. Disparo por flujo. - Monitorización Volumen Volumen tidal. Volumen tidal espiratorio.. Volumen minuto espontáneo.. Porcentaje de fugas o volumen de fugas o volumen minuto fugas. - Tiempo. Frecuencia Total. Frecuencia espontánea.. Monitoreo de oxigeno. Relación I:E. - Función Pulmonar. Resistencia.. Distensibilidad. Autopeep o PEEP intrínseco, medición de volumen atrapado.. Índice de respiración rápida superficial o Itobin o SBT. Presión de oclusión en la vía aérea. P 0,1. Presión inspiratoria máxima.. Capnografía volumétrica o su equiparable que cumpla con la medición y visualización de valores de CO2, concentración de CO2 espiratorio final ETCO2 y curvas continuas de CO2 (Capnograma), producción de CO2 (VCO2), espacio muerto (Vds) y la fracción de espacio muerto pulmonar (Vds/Vte).. Medición de presiones auxiliares en vía aérea (medición o calculo de presión traqueal o esofágica). Medición de compliance estática con bucles/volumen a partir del uso de flujos lentos. - Curvas. Representación de 3 gráficas simultáneas de Volumen, Presión/tiempo o flujo/ tiempo.. Interface de salida para monitor adicional puerto SR232. Representación de hasta 4 tendencias gráficas simultáneas de los parámetros monitorizados para 1, 12 ó 24 horas.. Posibilidad de congelar curvas, tendencias y función cursor.. Histéresis.. Capnograma. - Alarmas. Volumen minuto alto y bajo.. Presión alta y baja (Presión baja puede ser programable de manera manual o automática por software). Volumen tidal alto y bajo (Volumen baja puede ser programable de manera manual o automática por software). Frecuencia alta y baja (Frecuencia baja puede ser programable de manera manual o automática por software). Tiempo de apnea ajustable entre 15sg o menor hasta 60sg o mayor.. Fugas. Concentración de oxígeno.. Desconexión.. Exhalación obstruida, tubuladura bloqueada o vía aérea bloqueada. Alarmas de sensor de flujo.. Suministro de energía eléctrica.. Concentración de CO2.. Baterías.. Suministro de gases. - Opcional. Terapia de oxigeno Software de destete automático Suministro de gas por compresor o por turbina y que este incorporado al carro del equipo. - Otras. Batería de respaldo de 2 horas de duración.. Unidad básica de software en español.. Interfase de comunicación llamado de enfermera.. Chequeo básico y de fugas. Manual de usuario en español, en medio físico y magnético.. - Entregar por cada ventilador. 3 Tres circuitos reusables, cada uno con pulmón de prueba de 1litro con resistencia.. 3 Mascaras reusables por cada tallas S – M – L. 3 Arnés adulto para ventilación no invasiva.. 3 Válvulas exhalatorias reusables.. 3 Sensores de flujo reusables (mínimo). 5 Cubetas para medición de CO2. 2 Mascaras nasales. Mangueras de aire y oxígeno de 3 metros de largo y acople rápido chemetron.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE VENTILADOR ADULTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo permite los modos pediátrico/adulto? |  |  |
| El equipo cuenta con los siguientes modos: asistida/controlada por volumen, SIMV, ventilación en dos niveles de presión, BIPAP o BILEVEL o DUOPAP, Ventilacio no invasiva con compensación de fugas, presión soporte, CPAP/PSV, APRV ventilación con liberación de presión de la vía aérea con relación I:E mayor a 9:1, MMV O ASV? |  |  |
| El equipo cumple con las siguientes funciones: respaldo de apnea, suspiro, 100%O2 por dos minutos mínimo, pausa inspiratoria, pausa espiratoria, ATC hasta el 100% (compensación de resistencia adicional que provocan los tubos en la vía respiratoria), ventilación de control de asa cerrado, compensación automática de fugas, medición de compliancia pulmonar, resistencia y actividad del paciente, autoflujo o control dual de la ventilación o VCPR? |  |  |
| El equipo cuenta con controles de frecuencia, volumen tidal, PEEP/CPAP, FiO2, tiempo inspiratorio, tiempo espiratorio, tiempo alto, tiempo bajo programable hasta 0.6sg, pausa inspiratoria y espiratoria , disparo por flujo, PIP, presión soporte, flujo pico, rampa de presión y patrones de flujo cuadrado y/o desacelerado, programable a través del parámetro de aceleración de flujo o rampa? |  |  |
| El equipo permite monitorizar presión pico, presión media, presión meseta, PEEP? |  |  |
| El equipo cuenta con sensibilidad de disparo por flujo? |  |  |
| El equipo cuenta con volumen tidal espiratorio, volumen minuto espontaneo y volumen fugas o porcentaje de fugas o volumen minuto fugas? |  |  |
| El equipo cuenta con tiempo en frecuencia total y frecuencia espontánea, Monitoreo de oxigeno y relación I:E? |  |  |
| El equipo cuenta con función pulmonar donde permite tener resistencia, distensibilidad, Autopeep o PEEP intrínseco, medición volumen atrapado, índice de respiración rápida superficial o Itobin o SBT, presión de oclusión en la vía aérea P0,1, presión inspiratoria máxima y Capnografía volumétrica o su equiparable que cumpla con la medición y visualización de valores de CO2, concentración de CO2 espiratorio final ETCO2 y curvas continuas de CO2 (Capnograma), producción de CO2 (VCO2), espacio muerto (Vds) y la fracción de espacio muerto pulmonar (Vds/Vte), medición de presiones auxiliares en vía aérea (medición o calculo de presión traqueal o esofágica) y Medición de compliance estática con bucles/volumen a partir del uso de flujos lentos? |  |  |
| El equipo permite visualizar 3 graficas simultaneas de volumen, presión/tiempo o flujo/tiempo y capnograma? |  |  |
| El equipo cuenta con interfase de salida para monitor adicional puerto SR232? |  |  |
| El equipo permite representación de hasta 4 tendencias graficas simultaneas de los parámetros monitorizados para 1, 12 o 24 horas y permite congelar curvas, tendencias y función cursor e histéresis? |  |  |
| El equipo cuenta con alarmas como son: volumen minuto alto y bajo, Presión alta y baja (Presión baja puede ser programable de manera manual o automática por software), Volumen tidal alto y bajo (Volumen baja puede ser programable de manera manual o automática por software), Frecuencia alta y baja (Frecuencia baja puede ser programable de manera manual o automática por software), tiempo de apnea ajustable entre 15sg o menor hasta 60sg o mayor, fugas, concentración de O2, desconexión, exhalación obstruida, tubuladura bloqueada o vía aérea bloqueada, sensor de flujo, suministro de energía eléctrica, concentración de CO2, baterías y suministro de gases? |  |  |
| El equipo tiene como opcional terapia de oxigeno, software de destete automático, suministro de gases por compresor o por turbina y que este incorporado al carro del equipo? |  |  |
| El equipo cuenta con batería de respaldo de 2 horas de duración, unidad básica de software en español, interfase de comunicación llamado de enfermera, chequeo básico y de fugas? |  |  |
| El equipo incluye 3 circuitos reusables cada uno con pulmón de prueba de 1lt con resistencia, 3 mascaras reusables talla S-M-L por cada talla, 3 arnés adulto para ventilación no invasiva, 3 válvulas exhalatorias reusables, 3 sensores de flujo reusables, 5 cubetas para medición de CO2, mangueras de aire y oxigeno de 3mts de largo y acople rápido chemetron? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español en medio físico y magnético? |  |  |